采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 无线手持式膀胱容积测量仪 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 非侵入性测量患者膀胱的尿容量 |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证。 |  |  |  | 否 | 提供注册证 |
| 3 | 测量模式 |  | ▲ | 具备智能模式、专家模式、简易模式三种 |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 4 | 探头扫描方式 |  |  | 3D机械扇扫 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 探头是否具备组织谐波成像技术 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 探头探测深度 |  | ★ | ≥190mm |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 7 | 探头频率 |  | ▲ | 2.5MHz±0.5KHz |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 8 | 探头摆动角度 |  |  | ≥120度 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 探头转动角度 |  |  | ≥180度 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 测量范围 |  | ★ | 0ml-999 ml |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 11 | 容积显示分辨力 |  | ▲ | ≥1ml |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 12 | 精度 |  | ▲ | ≤7% |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 13 | 屏幕 |  | ▲ | 显示屏≥2英寸； 显示屏像素：≥320*240 |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 14 | 测量要求1 |  | ▲ | 实时显示膀胱图像及位置，自动扫描和计算，自动显示测量数据结果，并显示最大值 |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 15 | 测量要求2 |  |  | 具备扫描图像实时绿色沟边功能 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 测量要求3 |  |  | 自动判定位置的中心指示线 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 测量要求4 |  | ▲ | 明确判断是否扫描有效 |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 18 | 测量要求5 |  |  | 具备体模自动校准功能 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 测量扫描时间 |  |  | ≤5秒 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 主机重量 |  |  | ≤600克（含电池） |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 电池供电模式 |  |  | 7.5V±0.5V |  |  |  | 否 |  |
| 22 | 电池容量指示功能 |  | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 23 | 电池容量 |  |  | ≥2600mAh |  |  |  | 否 |  |
| 24 | 电池供电仪器持续扫描时间 |  | ▲ | ≥3小时 |  |  |  | 否 | 说明书/彩页/技术白皮书 |
| 25 | 配置要求 |  | ★ | 2套，每套至少包含 1.无线手持式膀胱容积测量仪主机； 2.底座（内置打印机）； 3.存储≥100幅图片； 4.可导出到U盘和计算机 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ |  | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ |  | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ |  | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ |  | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ |  | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 | ★ |  | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ |  | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ |  | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ |  | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权与保密要求 | ★ |  | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |