| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于鼻泪道阻塞及狭窄或合并泪点狭窄或阻塞引起的泪囊炎、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 一次使用泪道引流管1结构 | ★ | 管状结构，X光下可显影，一端稍粗，表面光滑处理，侧壁无孔，两端有牵引线；配套鼻泪管扩张条 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 一次使用泪道引流管1材质 | ▲ | 硅胶材料 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 一次使用泪道引流管1尺寸 |  | 管体粗端外径≤8mm、管体其余部分外径≤3.5mm，管体内径≥2mm，管体长度≥35mm | 否 |  |
| 6 | 一次使用泪道引流管2结构 | ▲ | 硅胶软管，两端连接金属探针；配套鼻泪管扩张条 | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 一次使用泪道引流管2硅胶软管 |  | 外径≤1mm、内径≥0.2mm、长度≥350mm；表面光滑处理 | 否 |  |
| 8 | 一次使用泪道引流管2探针 |  | 长度≥110mm、直径0.45mm±0.2mm | 否 |  |
| 9 | 鼻泪管扩张条 |  | 硅胶材料，直径≤3mm，长度≥100mm，一端有牵引线 | 否 |  |
| 10 | 一次使用泪道引流管3设计 | ★ | 头部为盘状，尾部为栓状，头部及尾部中间有孔洞，整个管体中空，体部圆柱形，一次性安装器 | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 一次使用泪道引流管3材质 | ▲ | 硅胶 | 否 | 相关证明材料 |
| 12 | 一次使用泪道引流管3尺寸 |  | 头部直径：（1.1±0.5）mm；尾部直径：（1.0±0.5）mm；主体部分直径（0.55±0.5）mm；总长度：（1.38±0.7）mm，内孔直径（0.5±0.2）mm | 否 | 相关证明材料 |