- 采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 医用真空干燥柜 | 最高限价（万元） | 45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于常规手术器械、精密器械、管腔器械、耐高温和不耐高温器械、内部有细长管腔的各种导管等器械与器具的干燥。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 具有ISO9001、ISO13485质量认证 |  |  |  | 否 | 提供认证证书 |
| 3 | 干燥模式 |  | ★ | 低温真空干燥、高温鼓风干燥，应具备快速汽化系统 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 干燥温度 |  |  | 50～90℃ |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 加热系统 |  |  | 电加热 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 舱体容积 |  | ▲ | 单舱5层，≥100L |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 舱门 |  | ▲ | 采用玻璃自悬浮方式密封 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 材质 |  |  | 内胆SUS304钢材或更优，外壳冷轧钢喷塑或更优 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 压力范围 |  |  | ≥1-100Kpa |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 真空泵 |  | ▲ | 无油真空泵 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 控制系统 |  |  | 采用人机交互PLC控制，≥7英寸彩色触摸屏，中文界面 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 智能方式 |  |  | 无需选择干燥器械程序，一键启动，自动判断干燥后自动停机 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 传感器 |  | ▲ | ≥4个，压力传感器、温度传感器、恒温传感器、高精度水汽检测传感器等 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 安全装置 |  |  | 漏电保护，超温保护，压力保护 |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，篮筐5个。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 |  | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 |  | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |