- 采购需求表（物资类）

| / |  | / |  |  | 项目名称 | 台式冷冻离心机 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 能够实现细菌、酵母等的菌液收集，细胞及培养上清收集，血液离心，蛋白质离心分离，反应液混匀离心，核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取），组织匀浆细胞裂解物去除，工作板离心等 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 气密性证书，具有第一类医疗器械备案，且符合ISO 9001,ISO 13485， ISO 14001以及IEC 61010-1, IEC 61010-2-020，IEC 61010-2-101，IEC 61010-2-011，UL61010-1 等要求。 |  |  |  | 否 | 证书 |
| 3 | 固定角转子转速和离心力 |  | ★ | 固定角转最大转速 ≥14,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥22,130×g。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 4 | 转速和离心力精度 |  | ★ | 可实现≤1xg的转速/离心力设定，并实现以≤1rpm/1xg 为步进的精细转速调节，用于传代细胞等低于50xg的低速离心。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 5 | 水平转子转速离心力 |  | ▲ | 水平转子最大离心力 ≥5263xg，且≥5100 rpm 满足相邻吊篮载重量差不小于1000g，且转子上明确标示 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 6 | 运转时间控制 |  | ★ | 10秒 – 99小时59分钟，调节精度1s，可实现连续离心的要求 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 7 | 温度设定范围 |  | ▲ | -11 °C 至40 °C，可实现转子腔温度控制（含转子及适配器）。可在转速最大时满足温控精度为4°C±2 °C. |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 8 | 适配耗材 |  |  | 可满足0.2-50 mL 离心管，冻存管，HPLC管，175-1000mL离心瓶，1-10mL真空采血管、流式细胞管，PCR板、微孔板、深孔板，载玻片的离心 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 吊篮 |  | ▲ | 通用吊篮设计，一套吊篮可实现≥9种离心管/离心瓶/工作板的离心，无需购买单独的工作板吊篮 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 10 | 角转子扩展性 |  | ▲ | 固定角转应可扩展5mL 锥底离心管固定角转 (>20,900 x g,>13,100 rpm，离心≥20个5mL 锥底离心管)，应可扩展6 x 250 mL 大容量高速固定角转,且6 x 250 mL重量≤5.3kg，50mL锥底管高速固定转子重量≤3.3kg |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 11 | 三级权限管理 |  | ▲ | 支持中文操作界面，三级权限管理，最多可创建≥999个用户账号。用户名可筛选并通过U盘导出。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 12 | 参数收藏功能 |  | ▲ | 具有常用参数收藏功能，方便快速完成离心参数设置（最多64个程序快速设定） |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 13 | 程序储存 |  | ▲ | 可创建≥99个预储存程序，快速调用程序，开启离心 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 14 | 数据导出 |  | ▲ | 现USB端口导出离心参数报告（PDF和CSV格式），并可通过日期、用户名、程序名、程序编号、运行状态类型搜索，便于数据溯源及报告的撰写 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 15 | 运行记录及通知 |  |  | 应可保存≥1,000条运行记录和最高≥100,000条通知和提醒，并可通过日期、用户名、事件类型、状态类型、关键词搜索，可实现USB端口导出 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 外部监控 |  |  | 离心机应可以链接互联网和内部网络。 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 提醒功能 |  |  | 可创建周期性的清洁维护提醒，跟踪转子使用次数，使设备常用常新，保障安全 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 灭菌 |  | ▲ | 所有转子、转子盖、吊篮均为金属材质。转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟），确保生物安全可防可控 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 19 | 安全功能监测 |  |  | 应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、位于机身两侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 转子寿命 |  | ▲ | 具有水平及固定角度转子可选，转子使用寿命不少于100,000个循环，确保安全使用，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 21 | 预冷功能 |  | ▲ | 具有快速制冷功能，无需样品，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度。预冷结束后具有结束计时。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 22 | 升降速时间 |  |  | 达到转子最大转速所需时间可低至23秒，从转子最大转速降低到0所需时间可低至23秒 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 加/减速 |  |  | 操作页面主页显示加减速控制按钮，≥10 个加速档和≥10 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬 |  |  |  | 否 |  |
| 24 | RCF、RPM 切换按键 |  | ▲ | 应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、待机功能，运行过程进度条大屏展示，运行结束应可显示离心结束时间，方便判断离心样品是否会发生重悬 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 25 | 瞬时离心功能 |  | ▲ | 使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 26 | 待机按键 |  |  | 具有单独的设备待机及运行状态切换键（待机键），延长压缩机使用寿命，降低能耗，专利低能耗吊篮设计 |  |  |  | 否 |  |
| 27 | 持续冷冻功能 |  |  | 可根据需要设定持续冷冻，开机并关盖即持续进行温度控制，无时间限制 |  |  |  | 否 |  |
| 28 | 尺寸要求 |  | ▲ | 宽≤71.5 cm，深≤62 cm，高≤ 36.8cm；开盖高度距桌面不高于85 cm ，重量轻≦99kg（不含转子）. |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 29 | 噪音水平 |  | ▲ | <53 dB(A) |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 30 | 配置要求1 |  | ★ | 1. 主机1套 2.水平转子*1：吊篮可实现≥9种离心管/离心瓶/工作板的离心 3.固定角转子：50mL锥底管高速固定转子重量≤3.3kg |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 31 | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 开放 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、不少于5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |