| 编号 |  | 2025-JQ06-W3392 |  |  | 项目名称 | 流调项目13C呼气试验检测仪 | 最高限价（万元） | 39.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 专业用来对人体胃内幽门螺旋杆菌感染检测 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证。 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 检测原理为红外光谱技术，具备探测器及进样系统，CO2要求浓度≤6%。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 技术指标2 |  | ▲ | 可检测多组样本，每组样本检测时间≤3分钟，所需样本大于120ml/袋。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 可与医院LIS系统双向通讯，实现检测数据实时上传、结果回传。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 技术指标4 |  |  | 具备急诊检测功能，急诊样本可优先处理，满足急诊样本检测时效需求。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 配置要求1 |  | ★ | 13C呼气试验检测仪2套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 9 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥2项，“参数指标正负偏离情况”得0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 流调项目13C呼气试验检测仪 |  | 编号 | 2025-JQ06-W3392 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 尿素[13C]呼气试验药 |  | 2500人份 | 盒/袋 | 19.5 |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关。 |  |  |  |  |  |  |