|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3402 | | | **项目名称** | 输尿管内窥镜（硬镜） | | **最高限价（万元）** | | 21 |
| **序号** | **需求名称** | **参数 性质** | **需求具体内容** | | | **是否 量化** | | **备注** | |
|
| **技术要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于输尿管疾病的检查和诊断 | | | 否 | | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA | | | 否 | | 注册证 | |
| 3 | 工作长度 | ★ | ≤430mm | | | 否 | | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 4 | 有效景深范围 | ▲ | 至少包含（3-50）mm | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 5 | 蓝宝石镜片 |  | 具备 | | | 否 | |  | |
| 6 | 内窥镜直径 | ★ | 前端8Fr, 后端9.8Fr | | | 否 | | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 7 | 视向角 |  | 0° | | | 否 | |  | |
| 8 | 工作通道 | ▲ | ≥1.8mm | | | 否 | | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 9 | 视场角 | ★ | ≥75° | | | 否 | | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 10 | 视场中心角分辨力 | ▲ | ≥0.8C/(°) | | | 否 | | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 11 | 颜色分辨能力和色还原性显色指数Ra | ★ | ≥70 | | | 否 | | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 12 | 注水通道的流量 |  | ≥300mL/min | | | 否 | |  | |
| 13 | 目镜罩 |  | 具备国际标准C式卡口配套目镜罩 | | | 否 | |  | |
| 14 | 消毒方式 |  | 至少具备高温高压消毒、过氧化氢低温等离子灭菌方式 | | | 否 | |  | |
| 15 | 配置清单  （至少包含但不限于） | ★ | 输尿管内窥镜3支 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| （质保） |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| （质保） |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| （响应时间） |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 9 | 专用工具 | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分；②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | | |