采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 电动心肺复苏器 | 最高限价（万元） | 25.5万 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | 是否  量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救 | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 认证资料 |
| 3 | 工作方式 | ★ | 电动电控型驱动，并采用硬质背板（非纯绑带式） | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 4 | 按压技术 | ▲ | 采用单点按压结合胸廓束带方式，提高心肺复苏效率，减少损伤。 | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 5 | 按压模式 | ▲ | 连续按压模式，30:2模式，CPR联动（呼吸机联动） | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 6 | 按压深度 |  | 30-50mm连续可调 | | | 否 |  |
| 7 | 重量 |  | 重量（含电池）≤4kg | | | 否 |  |
| 8 | 数据存储 |  | 存储容量为≥16G | | | 否 |  |
| 9 | 最大工作倾斜度 | ▲ | ≥60°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压 | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 10 | 电池最大充电时间及运行时间 |  | 室温条件下最长充电时间≤2小时（22℃），单块电池最大运行时间≥60分钟 | | | 否 |  |
| 11 | 通气要求 | ▲ | 心肺复苏机可与呼吸机联动，通过WIFI或蓝牙自动识别。 | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 12 | 适航认证 |  | 通过航空适航RTCA DO 160G认证 | | | 否 |  |
| 13 | 防水防尘等级 | ▲ | ≥IP44 | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 14 | 电池 |  | 可充电锂电池，用户自主充放电≥500次 | | | 否 |  |
| 15 | 跌落试验 | ▲ | 通过跌落试验，跌落高度≥1.5米，6个面各跌落1次 | | | 否 | 说明书或彩页或检测报告或技术白皮书 |
| 16 | 终端显示屏 |  | 终端可同屏调节按压模式，按压深度，无需翻页，操作便捷，节约时间 | | | 否 |  |
| 17 | 低电量提示 |  | 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟 | | | 否 |  |
| 18 | 配置要求 | ★ | 主机1台、背包1个、适配器（充电器）1个、说明书1本 | | | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | *合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | *签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | *验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）* | | | 否 | *企业承诺* |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | *按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 5 | 售后服务1  （质保） | ★ | *保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。* | | | 否 | *原厂授权（企业承诺）* |
| 6 | 售后服务2  （质保） | ★ | *保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 7 | 售后服务3  （质保） | ★ | *提供不少于10人次、3天的工程师维修培训。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 8 | 售后服务4  （响应时间） | ★ | *维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤6小时。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | *由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 10 | 专用工具 | ★ | *描述应提供的配套专修工具和使用工具。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 11 | 知识产权 | ★ | *报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。* | | | 否 | *企业承诺* |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | *本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。* | | | 否 | *企业承诺* |