采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 采购计划 编号 | | 无（2025-四季度） | | | 项目名称 | 自动化核酸提取仪 | 最高限价（万元） | 25 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 磁珠法，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范1 | | ★ | 具备第一类医疗器械备案凭证 | | | | 否 | 备案凭证 |
| 3 | 标准规范2 | | ▲ | 生产厂家通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证 | | | | 否 | 认证证书 |
| 4 | 样本类型 | |  | 粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本 | | | | 否 |  |
| 5 | 样本管型 | |  | 2.2mL 96孔深孔板 | | | | 否 |  |
| 6 | 处理样本体积 | | ▲ | 10-1000μL | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 样本通量 | |  | 1-96 | | | | 否 |  |
| 8 | 磁珠回收效率 | |  | ≥99% | | | | 否 |  |
| 9 | 样本转移方式 | | ★ | 采用整板位提取模块设计，96个样本可同时处理，实验稳定性和均一性强 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 提取时长 | |  | 单批次（96个样本）提取时间8-15min，最短提取时间8min/批 | | | | 否 |  |
| 11 | 洗脱温度 | |  | 4℃-120℃，具有制冷功能 | | | | 否 |  |
| 12 | 污染控制 | | ★ | 配备防滴落板，内置紫外灭菌模块，具备HEPA高效过滤 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 13 | 模块工位和磁棒数 | | ▲ | 直线排列6个模块工位，96根磁棒 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 接口 | | ▲ | 具备USB和LAN接口 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 15 | 配置要求 | | ★ | 主机1台（电源220V） | | | | 否 | 企业承诺或交货清单或配置清单 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 无 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3  （质保） | | ★ | 提供不少于2人次、0.5天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | |
| 1 | 采购方式 | | □公开招标 □邀请招标 √竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | | |
| 2 | 评审方法 | | √综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 4 | ※中选企业数量 | | 1 | | | 分配比例 |  | | |
| 5 | ※供应商资格 | | **投标供应商具备《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》** | | | | | | |
| 6 | ※样品评审 | | **否** | | | | | | |