## 技术需求模板
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 电动病床 | 最高限价（万元） | 24（单价6万元，数量4台）
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 采用电机控制的病床，可调节角度，可移动，满足临床使用需求 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 床体长度 |  | ≥2180mm |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 床体宽度 |  | ≥985mm |  |  | 否
5 | 床体延长完长度 | ▲ | ≥2500mm |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 病床高度调整范围: |  | 最低≤400mm，最高≥800mm |  |  | 否
7 | 背部调整角度 |  | ≥0°-70° |  |  | 否
8 | 脚部调整角度 |  | ≥0°-40° |  |  | 否
9 | 头低脚高位角度 |  | ≥0°-16° |  |  | 否
10 | 头高脚低位角度 | ▲ | ≥0°-17° |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 一键式特定体位调节功能 | ★ | 具备，至少包含一键式血管位、一键式心脏椅位，一键式半卧位 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 电动及手动CPR功能 |  | 具备 |  |  | 否
13 | 采用四片式设计的侧护栏。护栏下放带有气动阻尼，防止护栏突然下落，护栏具有抗菌成分 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 抗菌成分需提供证明文件，抗菌检测报告
14 | 背板和大腿板带有自动回退功能 |  | 具备 |  |  | 否
15 | 内置电池 |  | 具备 |  |  | 否
16 | 原装进口电机 |  | 具备 |  |  | 否
17 | 可拆卸床头床尾板，带有一键锁定装置 |  | 具备 |  |  | 否
18 | 床板材料 | ★ | 床板耐火耐腐蚀不渗液，可透X光 |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 辅助站立功能 | ▲ | 具备，在侧护栏上内嵌2个可分别电动控制床体升降的控制器。患者手握护栏时可同手操作按键，通过控制床体升高或下降，辅助上、下床。 |  |  | 否 | 企业承诺
20 | 一键背板上升角度 | ▲ | 至少具备30°、70° |  |  | 否 | 企业承诺
21 | 安全锁定功能 |  | 具备 |  |  | 否
22 | 手持遥控器 |  | 具备 |  |  | 否
23 | 引流袋挂钩 |  | ≥4 |  |  | 否
24 | 侧护栏控制器 |  | 具备 |  |  | 否
25 | 角度显示器 |  | 具备 |  |  | 否
26 | 静音脚轮 |  | 具备，可进行锁定、自由、定向三段式控制调节,直径≥150mm |  |  | 否
27 | 整体承重 |  | ≥250kg |  |  | 否
28 | 防褥疮床垫厚度 |  | ≥100mm |  |  | 否
29 | 床体下方夜灯功能 |  | 具备 |  |  | 否
30 | 配置要求（每台套至少包括但不限于） | ★ | 电动病床1张，医用防褥疮床垫1个，输液杆1个 |  |  | 否 | 企业承诺
31 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 专用工具 | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分