| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可自动化分析处理临床凝血标本 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 注册证NMPA |
|  | 资质认证 | ▲ | 具备CE、FDA认证 | 是 | 提供认证证书及其中文翻译件 |
| 3 | 检测原理 | ★ | 可提供凝固法，发色底物法，免疫比浊法三种检测方法学 | 是 | 相关证明材料不限于仪器说明书 |
| 4 | 抗干扰性 | ▲ | 凝固法检测需配备机械法检测系统，排除黄疸，乳糜/脂血，溶血等临床异常标本带来的干扰性 | 否 | 相关证明材料不限于仪器说明书 |
| 5 | 必须检测项目 | ★ | 可进行以下试剂检测项目： PT, aPTT, Fib, TT, D-Dimer, FDP, AT 可提供原厂配套试剂，具备NMPA。 | 是 | 注册证 |
| 6 | 重点项目 | ▲ | 可提供PC,PS，LA,外源性凝血因子，内源性凝血因子,VWF,抗Xa,PLG等原厂配套试剂，具备NMPA。 | 否 | 注册证 |
| 7 | 试剂要求 |  | 可提供基于中国人群数据的D-Dimer用于VTE排除性研究证明以及用于VTE诊断年龄校正的cut-off值； 可提供中国人群的易栓症正常范围研究报告：AT/PC/PS | 否 |  |
| 8 | 样本管理方式 |  | 条码智能管理，采用旋转式采血管条码扫描，可根据需求随时进行样本复查，项目添加等操作 | 否 |  |
| 9 | 单台仪器样本存储能力 | ▲ | 单台仪器一次性样本承载能力≥150个 | 否 | 相关证明材料不限于仪器说明书 |
| 10 | 急诊样本管理 |  | 急诊位≥50个，可根据需求随时添加急诊标本，且可随时将机上样本设置为急诊标本 | 否 |  |
| 11 | 分析前质量控制 |  | 可提供样本管样本量检查，样本性状HIL等分析前质量信息，且分析前质量检测模块至少提供3个波长 | 否 |  |
| 12 | 试剂管理 |  | 试剂条码智能管理，且仪器可对试剂耗材进行全面溯源管理 | 否 |  |
| 13 | 试剂位置 |  | 试剂位置≥70个，试剂位置全部为冷藏，具备微量模式和搅拌功能 | 否 |  |
| 14 | 试剂定标 |  | 可提供预定标和自定标两种模式，且系统至少可保留2个不同试剂批号的定标曲线 | 否 |  |
| 15 | 中间件系统 |  | 可提供凝血分析专用数据分析软件，可以实现多台仪器软性连接，同一界面控制多台仪器，仪器数据共享，TAT 管理，支持自动审核等 | 否 |  |
| 16 | 配套试剂要求 |  | 封闭耗材（试剂），全溯源性管理的仪器原厂配套试剂； 对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源 | 否 |  |
| 17 | 仪器配置需求 | ★ | 全自动凝血分析仪主机2台，常规质控品12套 | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 企业承诺或注册证 |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

封闭耗材

| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凝血酶原时间（PT) | 厂家自报 |
| 2 | 活化部分凝血活酶时间 | 厂家自报 |
| 3 | 纤维蛋白原测定 | 厂家自报 |
| 4 | 凝血酶时间（TT) | 厂家自报 |
| 5 | D-二聚体检测 | 厂家自报 |
| 6 | 抗凝血酶III | 厂家自报 |
| 7 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物 | 厂家自报 |