| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于定量检测人体全血样本中糖化血红蛋白的含量 | 否 | 注册证 |
| 2 | 资质认证1 | ★ | NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 资质认证2 | ▲ | IFCC认证 | 否 | 认证证书 |
| 4 | 资质认证3 | ▲ | NGSP双溯源认证 | 否 | 认证证书 |
| 5 | 检测原理 | ★ | 采用离子交换高效液相色谱法HPLC | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或使用说明书 |
| 6 | 混匀方式 |  | 高速旋转混匀或颠倒混匀 | 否 |  |
| 7 | 样本容量 |  | 进样架一次性≥80个样本，可循环进样 | 否 |  |
| 8 | 重复性 |  | 测量结果变异系数CV≤2% | 否 |  |
| 9 | 线性范围 |  | HbA1c的线性范围在 2.8%～18% | 否 |  |
| 10 | 层析柱 | ▲ | 可供测试次数≥5000次 | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或使用说明书 |
| 11 | 急诊能力 |  | ≥1个STAT位 | 否 |  |
| 12 | 进样方式 |  | 连续自动进样和封闭穿刺进样 | 否 |  |
| 13 | 样本类型 |  | 全血样品与预稀释样品 | 否 |  |
| 14 | 显示屏 |  | 内置中文操作系统或英文操作系统，彩色液晶触摸显示屏操作 | 否 |  |
| 15 | 打印报告单位 |  | mmol/mol（IFCC单位）、%（NGSP单位） | 否 |  |
| 16 | 数据储存 |  | 可存储≥10000条记录，且循环存储 | 否 |  |
| 17 | 卫生部室间质评 | ▲ | 能提供最近3年在国家卫健委临床检验中心糖化血红蛋白室间质评项目中成绩合格的证明材料 | 否 | 22、23、24年卫健委室间质评证书 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 全自动糖化血红蛋白分析仪 3套、不间断电源3套、配套性能验证试剂 3套 | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 企业承诺或 注册证 |
| 20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

封闭耗材

| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖化血红蛋白检测 | 厂家自报 | 58000 | 人份 | 174 | 2年3台设备总用量 |