### 一、商务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 企业承诺 |
| 5 | 升级与软件 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训 | 企业承诺 |
| 7 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |
| 9 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 | | 2024-JQ06-W3366 | | | 项目名称 | 电子内窥镜图像处理器 | 最高限价（万元） | 40 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 应用于泌尿外科输尿管镜及膀胱镜手术或检查 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证，同时具备CE认证和FDA认证 | | | | 否 | 认证证书 |
| 3 | 主机要求 | | ▲ | 主机重量≤2.0kg,彩色触摸屏＞13英寸 | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 4 | 亮度调节功能 | |  | 亮度调节功能≥5级可调 | | | | 是 |  |
| 5 | 图像冻结功能 | |  | 具备图像冻结功能 | | | | 否 |  |
| 6 | 图片、视频回放功能 | |  | 具备图片、视频回放功能 | | | | 否 |  |
| 7 | 拍摄、摄像功能 | |  | 支持录像时同步录音、声音调节、静音等功能 | | | | 否 |  |
| 8 | 图像处理功能 | | ▲ | 支持三种不同模式电子染色功能 | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 9 | 图像缩放功能 | |  | 具备图像缩放功能，≥3级可调 | | | | 是 |  |
| 10 | 配套成像导管 | | ★ | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管，插入部外径≤7.5Fr,工作通道≥1.2mm；一次性使用电子膀胱成像导管，插入部外径≤14.4Fr,工作通道≥2.2mm | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 输尿管肾盂内窥镜导管设计 | | ▲ | 插入部先端楔形头设计，头部外端≤6.7Fr | | | | 否 |  |
| 12 | 膀胱成像导管设计 | |  | 具备百万像素 | | | | 否 |  |
| 13 | 配置要求 | | ★ | 便携式主机1×4台，配套软件1×4套 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 配套耗材 | | ★ | 封闭耗材 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥1项，技术指标评审总得分为0分。  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，技术指标评审总得分为0分。 | | | | | | |
| 注：  1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。  4.相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。 | | | | | | | | | |

封闭耗材（试剂）用量测算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电子内窥镜图像处理器 | | 项目编号 | 2024-JQ06-W3366 | | |
| 封闭耗材（试剂）  描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 一次性 | **1000** | **根** | **700** |  |
| 2 | 一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管 | 一次性 | **600** | **根** | **180** |  |
| 注：1.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |

说明：

1.报价供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中**全部**耗材（开展项目）**逐一报价**，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“**封闭耗材（试剂）描述**”要求，**并提供相关证明材料**，不能提供或不符合要求的视为无效报价；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效报价；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效报价；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也**须一同报价**；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.封闭耗材（试剂）报价表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认；

封闭耗材（试剂）报价表及其他要求详见“第八章 文件组成及专用附件格式”