### 一、商务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （（质保）） | ★ | 保修年限不低于3年。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | |
| 项目编号 | | 2025-JQ06-W5040 | | | 项目名称 | 电子支气管镜（检查型） | 最高限价（万元） | 45 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
|
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于支气管的观察、诊断、治疗，适配奥林巴斯CV-1500电子支气管镜系统主机 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 视野角 | |  | ≥120° | | | | 否 |  |
| 4 | 插入管旋转功能 | | ▲ | 可通过内镜操作部旋转插入管，左右≥120° | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 5 | 景深 | |  | 包含（2-100）mm | | | | 否 |  |
| 6 | 先端部外径 | |  | ≤4.8mm | | | | 否 |  |
| 7 | 有效长度 | | ▲ | ≥600mm | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 8 | 器械通道直径 | | ▲ | ≥2mm | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 9 | 弯曲角度 | |  | 上≥210°、下≥130° | | | | 否 |  |
| 10 | 配置要求（至少包括但不限于） | | ★ | 电子支气管内窥镜1条、吸引清洗接头1个、钳子管道开口阀10个、吸引按钮10个、管道清洗刷1个、管道开口清洗刷1个 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，经谈判后任意一项不满足采购文件要求，即按废标处理。 | | | | | | | | | |