## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2024-JQ06-W3651 |  | 项目名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 最高限价 （万元） | 48（1套）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 对临床微生物进行鉴定及药敏试验 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证，同时具备FDA和CE认证 |  |  | 否 | 认证材料或相关符合性声明，均需附中文翻译件
3 | 检测原理 |  | ▲ | 鉴定采用荧光或比色原理； 药敏采用比浊或氧化还原原理； |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
4 | 鉴定菌库数 |  |  | ≥350种 |  |  | 否
5 | 药敏菌库数 |  |  | ≥300种 |  |  | 否
6 | 最低通量 |  | ★ | 同时上机板卡≥80块 |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
7 | 板卡种类 |  | ▲ | 种类包含革兰氏阴性细菌鉴定板、革兰氏阳性细菌鉴定板、革兰氏阴性细菌药敏板、革兰氏阳性细菌药敏板 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
8 | 分析系统 |  |  | 分析系统规则需要符合CLSI、EUCAST、SFM国际标准 |  |  | 否
9 | 操作系统 |  |  | 配备电脑控制系统，中文界面 |  |  | 否
10 | MIC值 |  | ▲ | 抗菌药物在检测板上连续倍比稀释，可检测实测MIC值 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
11 | 板卡储存条件 |  |  | 鉴定及药敏板卡可常温储存 |  |  | 否
12 | 检测周期 |  |  | 仪器检测周期≤8h，最长检测≤16h |  |  | 否
13 | 配置要求 |  | ★ | 主机1套，配套比浊仪和质控比浊管1套 |  |  | 否 | 供应商承诺
14 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 供应商承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 供应商承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 供应商承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权或供应商承诺
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 供应商承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 供应商承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 供应商承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”得0分。▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥4项，“参数指标正负偏离情况”得0分。
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 |  | 采购计划编号 | 2024-JQ06-W3651
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 革兰氏阳性细菌鉴定板 |  | 5000 | 测试 | 30
2 | 革兰氏阴性细菌鉴定板 |  | 5000 | 测试 | 30
3 | 革兰氏阳性细菌药敏板 |  | 15000 | 测试 | 120
4 | 革兰氏阴性细菌药敏板 |  | 30000 | 测试 | 240