### 一、商务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| （质保） |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| （质保） |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于3人次、7天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| （质保） |
| 8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 企业承诺 |
| （响应时间） |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| 项目编号 | | 2025-JQ06-W3478 | | 项目名称 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 最高限价（万元） | 3 | |
|
| 序号 | 需求名称 | | 参数 | 需求具体内容 | | | 是否 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 性质 | 量化 |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 通过提供高流量、精确氧浓度、加温湿化的气体对有自主呼吸的患者(包括人工气道的病人)进行有效的呼吸治疗 | | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 流量设置调节范围 | | ▲ | 2L/min-80L/min | | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 4 | 温度设置调节范围 | |  | 温度在31℃-37℃可调，步长1℃ | | | 否 |  |
| 5 | 氧浓度设置 | | ▲ | 机器内置空氧混合模块，氧浓度可通过主机旋钮调节，可直接连接墙壁高压氧 | | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 6 | 氧浓度调节范围 | |  | 21%-100% | | | 否 |  |
| 7 | 内置锂电池 | | ▲ | 可支持使用≥60分钟 | | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 8 | 工作模式 | | ▲ | 至少支持流量模式，低流量模式。 | | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 9 | 参数显示 | |  | 可同时监测温度、氧浓度、流量参数 | | | 否 |  |
| 10 | 屏幕亮度调节 | | ▲ | 多档 | | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 11 | 报警及安全提示 | |  | 至少包含水位报警、管道报警、堵塞报警、氧压报警、温度报警、掉电报警、氧浓度未达预值提示 | | | 否 |  |
| 12 | 配套耗材要求 | | ★ | 封闭耗材 | | | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 13 | 配置要求 | | ★ | 主机1台，配套移动台车1台、吊臂1套、加温管路1套、鼻塞1套、湿化罐1套 | | | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 | | | | | | | | |
| 1 | 采购方式 | | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | |
| 2 | 评审方法 | | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注：  1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| 项目名称 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | | 项目编号 | 2025-JQ06-W3478 | | |
| 封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| 描述 |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 加热呼吸管路组件 | 厂家自报 | **100** | **套** | **6** | 无 |
| 注：1.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |

说明：

1.报价供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中**全部**耗材（开展项目）**逐一报价**，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“**封闭耗材（试剂）描述**”要求，**并提供相关证明材料**，不能提供或不符合要求的视为无效报价；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效报价；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效报价；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也**须一同报价**；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.封闭耗材（试剂）报价表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认；

封闭耗材（试剂）报价表及其他要求详见“第八章 文件组成及专用附件格式”。