|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3414 | **项目名称** | 多人共视显微镜 | **最高限价（万元）** | | | 25 | |
| **序号** | **需求名称** | **参数**  **性质** | **需求具体内容** | | | **是否**  **量化** | | **备注** |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于观察组织形态和多人共览 | | 否 | | | 白皮书或彩页 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证、FDA认证 | | 否 | | | 注册证和认证证书 |
| 3 | 光学系统 | ★ | 无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm | | 否 | | | 白皮书或彩页 |
| 4 | 调焦系统 | ▲ | 载物台垂直运动方向距离≥25mm，最小微调刻度单位≤1微米 | | 否 | | | 白皮书或彩页 |
| 5 | 观察镜筒 |  | 三目观察筒，倾角为30° | | 否 | | |  |
| 6 | 照明装置 |  | 高亮度LED或卤素灯 | | 否 | | |  |
| 7 | 载物台 |  | 手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台 | | 否 | | |  |
| 8 | 物镜转换器 |  | 六孔位物镜转盘 | | 否 | | |  |
| 9 | 聚光镜 |  | 摇摆式聚光镜 | | 否 | | |  |
| 10 | 视野数 | ▲ | ≥22 | | 否 | | | 白皮书或彩页 |
| 11 | 共揽装置 | ★ | 五人共览 | | 否 | | | 白皮书或彩页 |
| 12 | 样品观察方向 | ▲ | 所有观察者方向一致 | | 否 | | | 白皮书或彩页 |
| 13 | 观察指针颜色种类 | ▲ | 至少具备红色和绿色 | | 否 | | | 白皮书或彩页 |
| 14 | 节能环保 |  | 具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭投射光源 | | 否 | | |  |
| 15 | 配置要求 | ★ | 显微镜主机（配备4X平场消色差物镜、10X平场消色差物镜、20X平场消色差物镜、40X平场消色差物镜、100X平场消色差物镜）1套，包含五人共览系统 | | 否 | | | 企业承诺 |
| 16 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 无耗材 | | 否 | | | 厂家承诺 |
| 17 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 | | 否 | | | 企业承诺 |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | 否 | | | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | 否 | | | 原厂授权（企业承诺） |
| （质保） |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| （质保） |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| （质保） |
| 8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| （响应时间） |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | 否 | | | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | | 否 | | | 企业承诺 |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分；②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | |