|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | 2025-JQ06-W3504 | **项目名称** | | 输尿管镜 | **最高限价（万元）** | | | 30 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | | **是否 量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于输尿管疾病的诊断和微创治疗，可与科室现有storz主机配套使用 | | | 否 | 彩页或白皮书 | |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 医疗器械注册证 | |
| 3 | 镜体插入端头部外径 |  | （8-9.8）Fr | | | 否 |  | |
| 4 | 器械通道宽度 |  | ≥5Fr | | | 否 |  | |
| 5 | 内窥镜工作长度 |  | ≥420mm | | | 否 |  | |
| 6 | 视场角 | ▲ | ≥75° | | | 否 | 彩页或白皮书 | |
| 7 | 视向角 |  | 0° | | | 否 |  | |
| 8 | 视场中心角分辨力 | ▲ | ≥0.75C/(°) | | | 否 | 彩页或白皮书 | |
| 9 | 有效景深范围 |  | ≥(5～20)mm | | | 否 |  | |
| 10 | 配套要求 | ★ | 输尿管镜2支，器械尺寸5Fr（硬性活检钳2把，硬性异物钳2把） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 配置耗材 （试剂）要求 | ★ | 无耗材（试剂） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 12 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1（质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 是 | 原厂授权（企业承诺） | |
| 6 | 售后服务2（质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3（培训） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分；②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | |