|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3505 | **项目名称** | 膀胱镜 | | **最高限价（万元）** | | 30 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | **是否 量化** | | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于膀胱镜疾病的诊断和治疗，可与科室现有storz主机配套使用 | 否 | | 彩页或白皮书 | |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | | 医疗器械注册证 | |
| 3 | 内窥镜镜体 | ▲ | φ4mm 可高温高压消毒 | 否 | | 彩页或白皮书 | |
| 4 | 内窥镜视向角 |  | 3种规格：0°、30°、70° | 否 | |  | |
| 5 | 内窥镜工作长度 |  | ≥300mm | 否 | |  | |
| 6 | 内窥镜视场角 | ▲ | ≥60° | 否 | | 彩页或白皮书 | |
| 7 | 内窥镜颜色分辨率和色还原性Ra | ▲ | 对A标准照明体：Ra≥90%； 对D65标准照明体：Ra≥90% | 否 | | 彩页或白皮书 | |
| 8 | 内窥镜视场中心角分辨力 |  | ≥2.40C/（°） | 否 | |  | |
| 9 | 内窥镜有效景深范围 |  | ≥（5-50）mm | 否 | |  | |
| 10 | 操作器 | ▲ | φ3.5mm双通道 | 否 | | 彩页或白皮书 | |
| 11 | 镜鞘 |  | 3种规格：15.5Fr、19.8Fr、21Fr | 否 | |  | |
| 12 | 连接桥 |  | φ3.5mm单通道 | 否 | |  | |
| 13 | 手术器械 | ★ | 软性活检钳、软性锯齿钳、软性异物钳、软性剪刀 ，器械粗细7Fr、长度尺寸（360-410）mm | 否 | | 彩页或白皮书 | |
| 14 | 配置要求 | ★ | 内窥镜（0°、30°、70°）各2根 ，镜鞘（15.5Fr、19.8Fr、21Fr）各2根，操作器（双通道）2个，连接桥（单通道）2个，器械（剪刀、活检钳、抓取钳、异物钳、锯齿钳）各2把 | 否 | | 企业承诺 | |
| 15 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无耗材 | 否 | | 企业承诺 | |
| 16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1（质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 是 | | 原厂授权（企业承诺） | |
| 6 | 售后服务2（质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3（培训） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | | 企业承诺 | |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分；②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | |