| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于对患者血清、血浆、尿液样本进行免疫项目的定量分析 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  | 否 | 注册证 |  |
| 3 | 检测项目 |  | ★ | 至少包含透明质酸、层粘连蛋白、III型前胶原N端肽、IV型胶原检测等肝纤维化检测项目和肾素、促肾上腺皮质激素、皮质醇、醛固酮等高血压检测项目 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 4 | 项目拓展 |  | ▲ | 后期可开展血管紧张素II、戊型肝炎病毒IgM抗体、抗心磷脂抗体、单纯疱疹I型IgM抗体、单纯疱疹II型IgM抗体、抗环瓜氨酸多肽抗体、抗胰岛细胞抗体、胰岛素自身抗体、谷氨酸脱羧酶抗体检测等 |  |  |  |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 5 | 检测原理 |  |  | 化学发光方法 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 6 | 检测速度 |  | ★ | 单模块≥600测试/小时 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 7 | 首个结果报告时间 |  |  | 首个报告时间≤20min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 进样方式 |  |  | 具备急诊位；样本位≥140个；自动扫码上机 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 9 | 加样系统 |  | ▲ | 钢针加样；加样具备探测功能 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 10 | 携带污染 |  | ▲ | 携带污染率≦5*10-7 ppm |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书或第三方检测报告 |  |
| 11 | 试剂位 |  | ★ | 单模块试剂位≥40个 |  |  |  |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 12 | 试剂装载 |  | ▲ | 试剂位2-8℃冷藏；支持试剂在线装载；试剂自动扫描 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 13 | 底物 |  |  | 支持底物液在线装载 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 清洗液 |  |  | 支持不停机更换；如为浓缩清洗液应支持自动在机稀释 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 15 | 可拓展性 |  |  | 支持多个模块串联联机使用 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 16 | 混匀方式 |  |  | 采用非接触式混匀 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 17 | 样本稀释复测 |  |  | 支持样本自动重测、自动稀释重测 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 18 | 通讯模式 |  |  | 支持LIS双向通讯 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 19 | 单分析模块尺寸(mm) |  |  | 长≤2400；宽≤1360；高≤1500 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  |  |  |  | 否 | 注册证 |  |
| 21 | 配置要求 |  | ★ | 主机1套。包含电脑工作站1台（国产）；打印机（国产）1台；扫码平台（国产）1台；UPS（续航至少2h）1台；设备校准验收所需试剂耗材1套。 |  |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 全自动化学发光免疫分析仪 |  |  |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3423 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 |  | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材试剂为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 耗材（开展项目）名称 |  |  | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 透明质酸 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 层粘连蛋白 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | III型前胶原N端肽 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | IV型胶原检测 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 肾素 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 促肾上腺皮质激素 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 皮质醇 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 醛固酮 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |