| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于快速动态监测全血凝血功能（凝血因子活性、纤维蛋白原活性）、血小板功能 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 标本类型 | ★ | 全血检测 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 检测时间 | ▲ | ≤15分钟 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 内置电池 | ▲ | 具备，满电状态下工作时间≥4小时 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | RFID 读写装置 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 检测原理 |  | 血液粘滞度检测标准方法 | 否 |  |
| 8 | 检测通道数 |  | ≥2个 | 否 |  |
| 9 | 检测用血量 |  | ≤0.5ml | 否 |  |
| 10 | 检测指标 |  | 凝血酶生成时间、凝血速率、血小板功能 | 否 |  |
| 11 | 激活剂类型 |  | 采用二氧化硅（玻璃珠）作为内源性弱激活剂，可对多种Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂进行检测 | 否 |  |
| 12 | 数据存储 |  | 可存储≥200个检测结果，检测数据可导出 | 否 |  |
| 13 | 报告模板 |  | 医院+科室+患者信息+数据+图形 | 否 |  |
| 14 | 屏幕显示 |  | 彩色触控屏,可实时显示检测数据，记录显示曲线，可独立或多图形显示 | 否 |  |
| 15 | 质控 |  | 具有基准质控和标准质控功能，可以提供质控过程曲线和质控结果 | 否 |  |
| 16 | 系统软件 |  | 中、英文专用系统软件，自动记录、存储检测结果根据需要打印报告 | 否 |  |
| 17 | 配置要求 | ★ | 包含主机1台、国产电脑1套（主机（内存16G，SSD硬盘1T）,显示器≥24寸）、夹持器 1把 | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 18 | 配套耗材(试剂)要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 注册证 |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 凝血和血小板分析仪 |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3428 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材试剂为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 凝血功能和血小板功能动态监测 | 厂家自报 |  |  |  |  |  |