| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于免疫球蛋白、C反应蛋白，微量白蛋白等检测项目 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |  |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | NMPA认证 |  |  |  |  |  |  | 否 | 注册证 |  |
| 3 | 检测原理 |  | ★ | 散射比浊法 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |  |
| 4 | 测试速度 |  | ▲ | ≥200测试/小时 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |  |
| 5 | 样本位 |  | ▲ | ≥50个，可连续进样 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |  |
| 6 | 样本类型 |  |  | 血清、血浆、尿液、脑脊液等 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 7 | 样本管 |  |  | 原始管上样，内置分选系统条码识别 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 8 | 可检测项目 |  | ★ | 可以检测铜篮蛋白、转铁蛋白、类风湿因子、抗链O蛋白、巨球蛋白、抗胰蛋白、触珠蛋白等 |  |  |  |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |  |
| 9 | 抗原过量检测稀释功能 |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 10 | 条码 |  |  | 试剂、样品、质控及标准品均采用条码识别 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 比色杯 |  |  | 可反复清洗的比色杯 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 12 | 结果溯源性 |  |  | 具有仪器原厂配套试剂、校准品 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 13 | 可连接医院lis系统 |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 配置要求 |  | ★ | 特定蛋白分析仪 1台、测试试剂 1套、操作电脑 1套 |  |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 15 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  |  |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |  |
| 16 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  |  |  |  | 否 | 医疗设备注册证或合格证或装箱单或配置清单 |  |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特定蛋白分析仪 |  |  |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3475 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 |  | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材试剂为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 耗材（开展项目）名称 |  |  | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 铜蓝蛋白 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 转铁蛋白 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 类风湿因子 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 抗链O蛋白 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 巨球蛋白 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 抗胰蛋白 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 触珠蛋白 |  |  | 厂家自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |