采购需求表（物资类）

| 编号 |  | 2025-JQ06-W3529 |  |  | 项目名称 | 全自动配血及血型仪 | 最高限价（万元） | 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 台式机,主要用于交叉配血；直接抗人球蛋白实验；间接抗人球蛋白实验；抗体鉴定、室内质控和酶试验，连续倍比稀释的抗体效价（IgG、IgM）检测等。同时可以完成ABO血型正定型；ABO血型反定型；ABO血型正反定型；Rh分型检测；不规则抗体筛查； |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA医疗器械注册证 |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 检测方法 |  | ★ | 试剂卡载体为葡聚糖凝胶。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 样本容量 |  | ▲ | ≥48个样本位，可持续加载，随时上样 ； |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 试剂卡位 |  |  | 具备独立试剂位和样本位，可一次性装填新试剂卡≥240张 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 样本细胞稀释功能 |  | ▲ | 具备自动完成红细胞稀释，有细胞稀释位，自动清洗，无需微孔板或专用稀释条等额外耗材。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 加样方式 |  | ▲ | 钢针穿刺加样，钢针有带样冲洗功能 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 机械臂数量 |  |  | ≥2个，加样机械臂和转运卡机械臂分开，可同时运行互不干扰。 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 试剂位 |  |  | 具备自动混匀功能的试剂位≥10个 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 试剂管理功能 |  |  | 具有实时更新试剂管理状态功能，允许同时使用多个不同批次试剂（细胞，稀释液，试剂卡等） |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 孵育器 |  |  | ≥24个孵育位，孵育温度可自动独立调节 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 离心机数量 |  |  | ≥2个，具备≥24个离心位，离心机可自动配平，转速和离心时间可调。 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 全程条码管理功能 |  | ▲ | 支持样本条码、微柱凝胶卡条码及试剂瓶条码自动扫描，离心，判读条码自动校验。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 样本识别功能 |  |  | 具备全程条码定位识别 |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 判读系统 |  |  | 彩色高清晰判读相机，结果原始图像可永久保存。判读结果可数字化和图像处理，获取反应等级。 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 追踪记忆功能 |  |  | 仪器具备智能管理试剂和样本信息，对样品、试验和结果可追踪，并有操作权限的设置；可自动记住识别未使用完的凝胶卡，放置48小时以上可继续使用，最长至有效期前均可使用。 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 急诊样品管理 |  |  | 可在不停机插入急诊样品，急诊位置和数量无限制；自动优先进行急诊项目测试。 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 质量控制 |  |  | 具有质控模块，可完成输血相容性相关室内质控/室间质评。 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 异常报警功能 |  | ▲ | 具有试验状态报警和仪器故障报警功能； |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 20 | 数据传输 |  | ▲ | 能与LIS（实验室信息系统）双向连接， ASTM 协议标准 NCCLS LIS2-A2 或 NCCLS LIS1-A2的双向接口（可兼容LIS）。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 21 | 操作系统 |  |  | 支持WINDOWS10/11操作系统，中文操作界面，异常信息识别、提示、人机对话。 |  |  |  | 否 |  |
| 22 | 软件管理功能 |  |  | 结果可全程追溯，包括操作者信息、分析仪信息、试剂批次信息、结果判读及修改信息等，并可打印。。 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 装机要求 |  | ▲ | 支持可在试验台安装（实验室空间所限） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 24 | 配置要求 |  | ★ | 仪器主机1台；触摸屏，内置电脑配有操作系统1套；具备USB 2.0 或USB 3.0端口 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 25 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 注册证，若非同品牌需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后30日内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 |  | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标负偏离≥4项，“技术指标正负偏离情况”得0分；▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥10项，“技术指标正负偏离情况”得0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 全自动配血及血型仪 |  | 编号 | 2025-JQ06-W3529 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 血型正反定型检测卡 | 厂家自报 | 15000 | 人份 | 90 |  |
| 2 | 抗人球蛋白检测卡 | 厂家自报 | 20000 | 人份 | 50 |  |