采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 颠簸平台 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 主要用于模拟海陆空三种运动模式下的急救操作训练，可表现震动、晃动、加速等颠簸表现。震动、晃动强度可根据情况自行设置等级，使学员循序渐进的完成训练。 |  |  |  | 否 | 企业承诺、产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 运行模式 |  | 陆面运动模式、海面运动模式及空中运动模式，采用 6 轴运行模式，能够模拟各种工况，能够同步模拟人不同的救治需要。 |  |  |  | 否 |  |
| 3 | 平台参数 | ★ | 负载≥400Kg。纵向位移: 100mm 自初始位置±50mm；横向位移: 100mm 自初始位置±50mm；垂直升降: 200mm 自地面620-820mm。俯仰角30° 自初始位置±15°；滚转角: 30° 自初始位置±15°；偏航角:30° 自初始位置±15°； 平台系统一次连续工作时间≥48 小时，核心部件使用寿命≥10000 小时，噪音(分贝) <60 平均无故障工作时间(H) >2000。 |  |  |  | 否 | 企业承诺、产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 平台性能 |  | 控制器进一步增加了系统容错能力，能够实时检测各传感器状态，当任意关键传感器损坏时，控制器会自动冻结控制输出，避免出现非法具有破坏性的误动作； |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 安全措施 |  | 所有输出均具有硬件保护电路； |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 控制软件 |  | 实时显示六自由度平台工作状态，当前电缸位移、模拟运动坐标、模拟运动速度等； |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 系统设计安全系数 |  | 机械设计安全系数不小于 3.0，驱动裕度不小于 3.0。 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 电气安全特性 | ★ | 电源波动±20%或突然断电，平台系统能不受损坏，恢复供电重新启动后保证可正常工作 |  |  |  | 否 | 企业承诺、产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 配置要求 | ★ | 多功能战救训练平台1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | “无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |