| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 主要适用于腔镜和开放手术中的切割组织及凝闭血管 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA（CFDA）和FDA认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 闭合血管最大直径 | ★ | ≥5mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 刀头功能 | ▲ | 刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能，可输出电能或超声能量 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 防粘连涂层 | ▲ | 工作头端应具有防粘连涂层 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 屏幕主机超声刀接口 | ▲ | 应为通用接口，可自动识别连接的仪器，可连接高级双极 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 输出能量类型 | ▲ | 超声外科能量、电外科能量 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 高级止血模式 | ▲ | 支持≥7mm的血管的凝闭 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 控制面板 |  | 触控 | 否 |  |
| 10 | 显示屏 |  | 触摸屏、具有自检功能，图文报错能快速诊断并明确提示故障信息 | 否 |  |
| 11 | 工作状态显示 |  | 用不同颜色显示功率大小变化 | 否 |  |
| 12 | 输出功率档位（可选档位） |  | ≥5档 | 否 |  |
| 13 | 输出控制方式 |  | 手控和脚控 | 否 |  |
| 14 | 刀头的机械振动频率 |  | 55kHz±2kHz | 否 |  |
| 15 | 刀头的机械振动幅度 |  | （50-100）μm | 否 |  |
| 16 | 报警及安全指标 | ▲ | - 故障提示、声光报警； | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 配置要求 | ★ | 主机一台，脚踏一个 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 具体年用量详见附件 | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥6项，“技术指标正负偏离情况”得分为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥13项，“技术指标正负偏离情况”得分为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 超声切割止血刀 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3536 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材与设备为同一品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 厂家自报 | 10 | 把 | 2.5 | 适用于开放手术 |
| 2 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 厂家自报 | 40 | 把 | 9.5 | 适用于腔镜手术 |