## 物资
采购需求表
采购计划 |  |  |  | 项目名称 | 全自动毛细管电泳仪 | 最高限价（万元） | 40
编号
序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于血清蛋白电泳检测 |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书
2 | 资质认证 | ★ | NMPA认证或一类备案证 |  |  |  | 否 | 注册证或备案证
3 | 方法学 |  | 毛细管电泳法 |  |  |  | 否
4 | 检测通道 |  | ≥8通道 |  |  |  | 否
5 | 毛细管 |  | 直径≤40µm |  |  |  | 否
6 | 检测项目 | ▲ | 血清蛋白、免疫分型电泳、血红蛋白电泳 |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书
7 | 检测速度 |  | 血清蛋白：≥90T/h |  |  |  | 否
8 | 检测光源 |  | 氘灯或LED |  |  |  | 否
9 | 样本位 | ▲ | ≥100个 |  |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书
10 | 条码系统 |  | 标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别 |  |  |  | 否
11 | 检测波长 |  | （200～600）nm |  |  |  | 否
12 | 可自动分析结果 |  | 具备 |  |  |  | 否
13 | 打印报告 |  | 可打印病人报告和图谱 |  |  |  | 否
14 | 配置要求 | ★ | 主机 1台、操作电脑 1套（系统 win7、处理器i5、运行内存8G、硬盘1T、显卡2G、显示器21.5英寸） |  |  |  | 否 | 企业承诺
15 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及
| （试剂）要求 | [6 empty] | 注册证
16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 医疗设备注册证或一类备案证和合格证和装箱单和配置清单
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、2天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分

## 耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动毛细管电泳仪 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 血清蛋白测定试剂盒（电泳法） | 厂家自报 | 16800 | 人份 | 33.60
2 | 免疫球蛋白分型检测 | 厂家自报 | 60 | 人份 | 0.9