## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  | 、 |  |  | 项目名称 | 全自动毛细管分析仪 | 最高限价（万元） | 48
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 该设备采用毛细管电泳原理，全自动化流程，用于核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定、蛋白检测等 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页等
2 | 光源及检测器 |  |  | LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测； |  |  |  | 否
3 | 自动化程度 |  |  | 采用预装式卡夹，即插即用、整个过程全部由仪器自动完成 |  |  |  | 否
4 | 上样形式 |  | ▲ | 直接兼容常规单管0.2mlPCR管、8联管、12联管；可以直接96孔板上样；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低≤2ul |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页等
5 | 通量 |  |  | 可以一次性完成1-100个任意样品的检测，可单次自动处理单个样本 |  |  |  | 否
6 | 电泳时间 |  |  | 单个样本最快检测时间≤1分钟 |  |  |  | 否
7 | 检测片段范围 |  | ★ | 至少包括15bp-150kb |  |  |  | 否 | 提供原始检测结果图
8 | 灵敏度 |  | ▲ | 无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度≤1pg/ul |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页等
9 | 样品上样量 |  |  | ≤0.1 ul |  |  |  | 否
10 | 卡夹 |  |  | 提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA普通产物分析、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；RNA质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，DNA质控可提供DNA完整性指数DQN值 |  |  |  | 否
11 | 分辨率 |  | ★ | 200bp的DNA片段，分辨率≤1bp |  |  |  | 否 | 提供原始检测结果图
12 | 软件功能 |  |  | 软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等数据，以报告形式完整打印输出，输出格式包括PDF，WORD，PNG |  |  |  | 否
13 | 通胶装置 |  | ★ | 具有通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页等
14 | 给压方式 |  |  | 采用空气压缩机等给压装置，无需氮气钢瓶及灌气 |  |  |  | 否
15 | 软件授权 |  |  | ≥5套授权离线版分析软件 |  |  |  | 否
16 | 文章 |  | ▲ | 在Nature或Cell或Science期刊上有发表文章，≥2篇 |  |  |  | 否 | 提供截图
17 | 蛋白分析 |  | ★ | 可以进行蛋白电泳分析，分离范围（5-250）kda，1-6分钟出结果 |  |  |  | 否 | 提供原始检测结果图
18 | 软件功能 |  | ▲ | 软件具有分布分析功能，可自动判定可接受的摩尔浓度比率； |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页等
19 | 试剂耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  |  |  | 否 | 厂家承诺
20 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，分析软件1套，预制胶卡夹1个，核酸片段标准物2管，缓冲液试剂1套，操作电脑1台（i5及以上处理器，硬盘≥500G，内存≥16G） |  |  |  | 否 | 交货清单或配置单或者技术白皮书或企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费提供使用培训。软件终身免费升级。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤48小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 √竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | √综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动毛细管分析仪 |  | 采购计划编号 | 、
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价 （万元） | 备注
1 | RNA卡夹 | 厂家自报 | 100 | 个 | 0.2
2 | 大片段卡夹 | 厂家自报 | 400 | 个 | 0.5
3 | 核酸标准品（500bp-23k） | 厂家自报 | 300 | ul | 0.18