## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 清创水刀系统 | 最高限价（万元） | 40
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 45 | 预算总价（万元） | 45
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于伤口清创（急性、慢性伤口和烧伤）、软组织清创以及需要进行精确清创及脉冲灌洗的手术部位的清理。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 |  |  |  |  | 否
2.1 | 资质认证1 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 医疗器械注册证
2.2 | 资质认证2 |  | ▲ | FDA或CE认证 |  | 否 | 提供证明材料
3 | 技术和性能参数
3.1 | 单泵技术 |  |  | 具备 |  | 否
3.2 | 功率调节 |  |  | 水流输出档位数≥5档。功率档位增加，输出功率、液体喷射流速及水流压力同时增大 |  | 否
3.3 | 最低档喷射流速 |  | ▲ | ≥75ml/min，最大允许误差≤±10% |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.4 | 最高档喷射流速 |  | ▲ | ≥200ml/min，最大允许误差≤±10% |  | 否
3.5 | 喷射压力 |  | ▲ | ≥（2300-8000）psi，最大允许误差≤±25% |  | 是 | 彩页或者白皮书
3.6 | 最低档动力输出转速 |  | ▲ | ≤350r/min |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.7 | 最高档动力输出转速 |  |  | ≥750r/min |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.8 | 水流喷射口径范围 |  | ▲ | 水流喷射口径≤0.14mm |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.9 | 专用脚踏电源线长度 |  | ▲ | 专用脚踏电源线≥4.0米 |  | 是
3.10 | 可移动脚踏开关重量 |  | ▲ | 可移动脚踏开关重量≤1.5kg |  | 是
3.11 | LED 故障报警系统 |  |  | 有脚踏连接问题、系统问题、手柄连接问题、超出公差范围压力条件、电源故障等故障报警提示 |  | 否
3.12 | 主机屏幕显示故障代码提示功能 |  |  | 具备 |  | 否
4 | 配置 |  | ★ | 主机1套，电源线1根，脚踏开关1套，车架1个 |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
6 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分