# 采购需求表

| 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3549 |  |  | 项目名称 | 细胞计数仪 | 最高限价（万元） | 39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于细胞样品进行浓度和活率检测。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | ※标准规范 |  | ★ | 生产厂家具备CE认证 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 检测通量 |  |  | 单次可自动检测多个样本，通量≥4个 |  |  |  | 否 |  |
| 4 | 光学通道 |  |  | 至少包含具有明场、红色荧光和绿色荧光通道。 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 检测浓度范围 |  |  | ≥3×104～3×107个/mL |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 细胞直径范围 |  |  | 2-60μm |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 物镜倍数 |  | ★ | ≥5倍物镜 |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 单孔加样体积 |  | ★ | ≥20μL |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 明场照明 |  |  | 采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命≥3万小时 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 对焦方式 |  | ▲ | 固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 应用模块 |  | ▲ | 至少包含明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种细胞计数功能，支持类器官消化后活率分析，GFP/RFP转染效率分析。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 用户管理权限 |  | ▲ | 软件具有多级用户权限管理和电子签名，支持满足FDA 21 CFR Part 11。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 校准认证功能 |  | ▲ | 厂家可提供校准颗粒及IQ/OQ/PQ验证服务。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 成像元件 |  | ▲ | 高清相机像素≥800万，大靶面积相机，单个视野采样面积≧2.88mm2。 |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 上样方式 |  | ★ | 采用一次性细胞计数板，避免待检测样品交叉污染。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 16 | 成像视野 |  | ▲ | 每个样本可自主设置单个样品采集的独立视野数量，可设置1-5个采集视野，结果分别为1-5个视野的平均值。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 17 | 成像体积 |  | ▲ | 单个样本的检测体积≥2.5μL |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 18 | 显示 |  |  | 液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 数据导出格式 |  | ▲ | Pic、CSV、PDF、OriginalPic四种方式，OriginPic可用于AI深度学习算法库，可导出每个细胞直径大小，且图片具有标尺功能。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 20 | 辅助功能 |  |  | 数据再分析、计算器、细胞标识、生长曲线。 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 内存 |  | ▲ | ≧1T |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 22 | 配置要求 |  | ★ | 全自动细胞荧光分析仪主机（含3Q验证）三台，配套一次性细胞计数板48盒。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）并验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 保质期满，无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 卖方在安装调试现场免费对买方操作及维修人员进行培训。保证操作人员能熟练掌握仪器的操作，保证维修人员能解决可能出现的一般故障。软件升级：卖方提供的随机专用软件的为用户的终生使用权。卖方承担为用户提供升级的义务，用户有自由选择升级时间的权利。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 卖方要在北京有至少3个技术工程师，以便及时解答使用问题和处理售后。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间：24小时内作出回复，2日内派出本公司的合格的工程技术人员到达仪器现场进行维修服务。其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |