### 一、商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为在该类设备法规规定最低使用年限内出现故障时免费提供） | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

- 二、技术要求（单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理）

采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1321 |  |  | 项目名称 | 眼底固体多波长激光治疗机 | 最高限价（万元） | 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 用于视网膜病变的激光治疗，包括但不限于糖尿病视网膜病变、视网膜变性及裂孔、视网膜静脉阻塞等 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证，同时具备FDA或CE认证 |  |  |  | 否 | 注册证及证书 |
| 3 |  | 激光类型 |  |  | 固体激光 |  |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 激光波长 |  | ▲ | 绿光≥530nm； 黄光≥570nm； 红光≥655nm |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 激光发射模式 |  |  | 包括但不限于单点、多点、连续、持续等 |  |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 光斑直径 |  |  | （50-1000）μm，连续可调 |  |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 激光功率 |  | ▲ | 满足或优于 绿光（50-1500）mW； 黄光（50-1000）mW； 红光（50-800）mW |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 |  | 激光控制台 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 高清滤光镜 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 脉冲宽度 |  |  | 在（0.01-3）s之间连续可调 |  |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 脉冲频率 |  |  | 在（0.05-1）s之间连续可调 |  |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 瞄准激光 |  |  | 红光，波长≥630nm |  |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 瞄准光最大功率 |  |  | ≤1mV |  |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 冷却方式 |  |  | 半导体冷却或空气冷却 |  |  |  | 否 |  |
| 16 |  | 裂隙灯 |  |  | 标配裂隙灯，放大倍数≥5级，调节档数≥5级 |  |  |  | 否 |  |
| 17 |  | 独立激光腔 |  | ▲ | 具备，腔室≥3个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 |  | 触摸屏控制 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 锐亮技术 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 预设治疗参数功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，裂隙灯1台 ，脚踏1个，满足设备安装、正常运行、临床使用和数据保存所需的配套设施配件1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |