## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 手术床 | 手术床 | 最高限价（万元） | 49
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于外科手术过程中病人各种外科手术需要的体位 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证，同时具备CE或EC或EU认证 |  |  |  | 否 | 认证材料
3 | 控制方式 | ★ | 遥控器和床柱控制面板两种控制方式，两套系统独立运行 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 床面尺寸 |  | 床面长度≥2000mm，宽度（不含轨道）≥550mm |  |  |  | 否
5 | 离地最低位 | ★ | ≤600mm |  |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 升降行程 |  | 升降行程范围≥450mm |  |  |  | 否
7 | 纵向倾斜角度 |  | 纵向倾斜（头倾/脚倾）≥±30° |  |  |  | 否
8 | 侧向倾斜角度 |  | 侧向倾斜（左/右）≥±25° |  |  |  | 否
9 | 背板角度 |  | 背板上折≥90°，下折≥40° |  |  |  | 否
10 | 腿板角度 | ▲ | 腿板上折≥80°，下折≥80°，均可电动调节 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
11 | 电动平移 | ▲ | 前后电动平移距离≥450mm |  |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 床板功能 | ★ | 床板具备可透X光功能 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
13 | 最大安全承重 |  | 手术床最大安全承重 ≥400kg |  |  |  | 否
14 | 床垫 |  | 全床面记忆海绵床垫，厚度≥90mm，X射线可穿透 |  |  |  | 否
15 | 刹车系统 | ★ | 顶柱式刹车系统，电动调节，刹车时脚轮整体离地 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
16 | 一键复位 | ★ | 具备一键复位功能，所有动作归为零位 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
17 | 配置要求 （单台套） | ★ | 床体1个，遥控器1个，床垫1个，头架适配器1个，高位支臂板2个，约束带2条，幕帘架1个，成人凝胶头圈1个，手术凝胶垫1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分