## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 微波消融治疗仪 | 最高限价（万元） | 20
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 适用于肿瘤经皮、腔镜和开腹手术中的凝固（消融），微波能量使肿瘤细胞凝固坏死，达到破坏实体肿瘤的目的。可实时在超声引导下经皮穿刺。 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 工作频率 |  | 245OMHz±5OMHz |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 输出功率 |  | （0—100）W，连续可调 |  |  | 否
5 | 控制方式 | ▲ | 消融针手柄控制模式、脚踏控制模式，触屏操作控制模式 |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 显示模块 | ▲ | 液晶触摸屏 |  |  | 否 | 相关证明材料
7 | 消融区温度监测范围 | ▲ | 测温范围（15-100）℃ |  |  | 否 | 相关证明材料
8 | 微波发射源 |  | 固态发射源 |  |  | 否
9 | 治疗时间 |  | 1-30分钟内任意设置，连续可调 |  |  | 否
10 | 杆温控制 |  | 超过45℃时对针杆温度进行超温保护，系统实时显示针杆温度 |  |  | 否
11 | 计时方式 | ▲ | 按秒正计时方式显示，具有一键复位功能 |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 消融针工作状态提示功能 | ★ | 消融针具备工作状态提示反馈功能 |  |  | 否 | 相关证明材料
13 | 水循环冷却系统 |  | 一体式水循环冷却系统,配有蠕动泵 |  |  | 否
14 | 连接线 |  | ≥2.5米 |  |  | 否
15 | 微波泄露量 |  | ＜5mw/cm² |  |  | 否
16 | 消融针热图参考范围显示功能 | ▲ | 设备具备消融针热图参考范围显示功能 |  |  | 否 | 相关证明材料
17 | 消融针识别功能 | ▲ | 设备可自动识别消融针型号 |  |  | 否 | 相关证明材料
18 | 配置要求 | ★ | 主机1台、脚踏开关一个、配套附件一套 |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 一次性使用微波消融针 | 厂家自报 | 500 | 根 | 375