## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2025-JQ06-W3495 |  | 项目名称 | 全自动化学发光免疫分析流水线 | 最高限价（万元） | 20
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于检验科常规免疫分析样本项目检测 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证，同时具备FDA和CE认证 |  |  | 否 | 注册证，相关认证或符合性声明
3 | 轨道要求 |  | ★ | 轨道须分析系统为同一品牌 |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 分析速度 |  | ★ | 免疫分析总速度≥800测试/小时 |  |  | 是 | 相关证明材料
5 | 检测项目 |  | ★ | 可开展术前8项传染病，甲功，激素，心肌标志物等常规检测项目 |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 样本类型 |  |  | 血清、血浆、尿液等 |  |  | 否
7 | 试剂容量 |  | ▲ | 单模块≥40个试剂通道 |  |  | 是 | 相关证明材料
8 | 携带污染 |  |  | 样品针携带率≤0.1ppm |  |  | 否
9 | 检测方法 |  |  | 采用标记物为三联吡啶钌或碱性磷酸酶或吖啶酯 |  |  | 否
10 | 可拓展性 |  |  | 仪器采用模块组合式拓展，连接模块≥3个模块 |  |  | 是
11 | 急诊模式 |  |  | 具有急诊优先功能，可随时插入急诊标本 |  |  | 否
12 | 数据备份 |  |  | 管理系统的数据库需要具备完整的数据备份方案，以及数据安全保障措施 |  |  | 否
13 | 配置要求 （单台套） |  | ★ | 主机1台，激光打印机1台，显示器1台，扫码仪1台 |  |  | 否 | 企业承诺
14 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 注册证
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动化学发光免疫分析流水线 |  | 编号 | 2025-JQ06-W3495
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 肌红蛋白测定 | 厂家自报 | 5000 | 人份/套 | 15
2 | 肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 厂家自报 | 5000 | 人份/套 | 8
3 | 三碘甲状腺原氨酸测定 | 厂家自报 | 50000 | 人份/套 | 55
4 | 甲状腺素测定 | 厂家自报 | 50000 | 人份/套 | 60
5 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定 | 厂家自报 | 50000 | 人份/套 | 50
6 | 游离甲状腺素测定 | 厂家自报 | 50000 | 人份/套 | 50
7 | 促甲状腺激素测定 | 厂家自报 | 50000 | 人份/套 | 60
8 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 厂家自报 | 30000 | 人份/套 | 45
9 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 厂家自报 | 30000 | 人份/套 | 60
10 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 厂家自报 | 50000 | 人份/套 | 60
11 | 乙型肝炎表面抗体测定 | 厂家自报 | 30000 | 人份/套 | 40
12 | 乙型肝炎e抗原测定 | 厂家自报 | 30000 | 人份/套 | 40
13 | 乙型肝炎e抗体测定 | 厂家自报 | 30000 | 人份/套 | 45
14 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 厂家自报 | 30000 | 人份/套 | 40
15 | 梅毒螺旋体抗体测定 | 厂家自报 | 25000 | 人份/套 | 45
16 | 丙型肝炎抗体测定 | 厂家自报 | 25000 | 人份/套 | 70
17 | 艾滋病联合试验 | 厂家自报 | 25000 | 人份/套 | 50
18 | 胰岛素测定 | 厂家自报 | 25000 | 人份/套 | 30
19 | c肽测定 | 厂家自报 | 25000 | 人份/套 | 40
20 | 睾酮测定 | 厂家自报 | 20000 | 人份/套 | 30
21 | 雌二醇测定 | 厂家自报 | 20000 | 人份/套 | 20
22 | 孕酮测定 | 厂家自报 | 20000 | 人份/套 | 25
23 | 促黄体生成素测定 | 厂家自报 | 20000 | 人份/套 | 20
24 | 卵泡刺激素测定 | 厂家自报 | 20000 | 人份/套 | 20
25 | 泌乳素测定 | 厂家自报 | 20000 | 人份/套 | 20
735000