## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2024-JQ06-W3656 |  | 项目名称 | 酶标仪 | 最高限价（万元） | 21
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定。 能够实现光吸收、荧光、化学发光检测，支持吸收光终点光谱扫描，动力学光谱扫描。 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 核酸蛋白微量检测功能 |  | ★ | 可同时检测≥32个微量样本 |  |  | 否 | 相关证明材料
3 | 最小样本体积 |  |  | ≤2μL |  |  | 否
4 | 吸收光检测功能要求 |  |  | 光源：闪烁式氙灯，使用寿命≥109次。 波长范围：≥（200-1000）nm，1nm步进。 带宽：≤2.5nm 读数范围：≥（0-3.0）Abs。 检测准确性：SD＜0.003Abs或CV＜1.0%。 |  |  | 否
5 | 荧光检测功能要求 |  | ▲ | 激发波长：200-710nm。 发射波长：210-720nm。 检测灵敏度：≤2 fmol荧光素/100μL。 动态范围：≥6个数量级。 |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 化学发光检测功能要求 |  | ▲ | 波长范围：300-700nm。 检测灵敏度：≤1 fmol ATP/10μL/s。 动态范围：≥6个数量级。 |  |  | 否 | 相关证明材料
7 | 串扰 |  |  | ≤0.1% |  |  | 否 | 相关证明材料
8 | 工作站要求 |  |  | 1.工作站1套：64位，≥四核，≥2GHzCPU，≥1TB固态硬盘，内存≥8G，USB接口≥3个，显示器≥1280×1024分辨率，国产品牌。 2.配套软件1套（免费无安装限制） |  |  | 否
9 | 显示参数 |  |  | 单机可得到浓度、纯度及扫描光谱图 |  |  | 否
10 | 扫描速度 |  | ★ | （200-1000）nm≤10s（1nm步进） |  |  | 否 | 相关证明材料
11 | 孵育器 |  | ▲ | 可兼容比色杯基座和微孔板，温度范围：≥（室温＋2～45）℃ |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 数据导出 |  |  | 支持数据导出 |  |  | 否
13 | 数据保存 |  |  | 具有安全监控设置，测量数据可自动保存，断电后数据可恢复 |  |  | 否
14 | 配置要求 （单台套） |  | ★ | 主机一套、工作站及配套软件1套 |  |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中与有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。