| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于床旁的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定。 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 测量指标 | ★ | 至少包含：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl-、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 计算指标 |  | 至少包含： cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等 | 否 |  |
| 5 | 质控 |  | 标本分析全程质量管理，内置质控不消耗检测试剂 | 否 |  |
| 6 | 一体化分析包 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 测试速度 | ▲ | 全参数≤50s | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 样本量 | ▲ | ≤140μL | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 可检血样 |  | 动脉血、静脉血、混合静脉血 | 否 |  |
| 10 | 采样方式 |  | 全自动吸样进样；毛细采血管或安瓿瓶进样时无需另接适配器 | 否 |  |
| 11 | 显示及数据管理分析 |  | 彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。 | 否 |  |
| 12 | 内置电池 | ▲ | 具备，可充电 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 耗材储存条件 | ▲ | 所有耗材可常温2℃～26℃存储，无需冷藏 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 打印 | ★ | 内置打印机 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 设备重量 | ▲ | ≤16kg | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 报警及安全指标 |  | 可自定义测量单位，超出正常参考范围给出提示 | 否 |  |
| 17 | 配置要求 | ★ | 主机1台，条码扫描枪1个，随机器配置耗材和质控试剂各5套。 | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥2项，“技术指标正负偏离情况”得分为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥4项，“技术指标正负偏离情况”得分为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 血气分析仪 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3517 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 血气测试包 | 厂家自报 | 12 | 检测人份 | 0.12 | 测量指标至少包含至少包含：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl-、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct |