采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 12项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 最高限价（万元） | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 能同时检测IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、TNF-α、IFN-α以上12种细胞因子。测定方法为流式细胞仪多重微球流式免疫荧光发光法。 |  |  |  | 否 | 彩页或说明书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备药监局二类注册证。 |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 检测原理中具有生物素-链霉亲和素信号放大系统。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 4 | 技术指标2 |  | ★ | 检测线性范围至少包含：3-10000pg/mL。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 精密度：变异系数CV值≤15%。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 6 | 技术指标4 |  |  | 准确性：将2个浓度点的参考品作为样本按照说明书的步骤进行检测，其测量结果相对偏差应当在理论值的±5%范围内。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 7 | 技术指标5 |  |  | 试剂盒效期：有效期≥2年，拆封后效期≥30天 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 8 | 技术指标6 |  | ★ | 提供具备药监局注册证的配套校准品及质控品 |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 9 | 技术指标7 |  | ★ | 试剂盒能匹配自动化前处理仪使用 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 10 | 配置要求1 |  | ★ | 12项细胞因子检测试剂盒，1盒 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后，交付时间和地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后，且到回款账期后付100% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 |  | ★ | 24小时售后服务，有任何产品问题，接受医院的退换货要求。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
|  | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 ： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |