## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  | 2025-JQ06-W3451 |  | 项目名称 | 电子内窥镜图像处理器 | 电子内窥镜图像处理器 | 最高限价（万元） | 19.6
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于泌尿结石取石碎石手术，将电子内窥镜采集到的图像进行处理后显示视频图像 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料
3 | 显示屏尺寸 |  | ▲ | ≥13英寸 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 白平衡调节功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
5 | 亮度调节功能 |  |  | 具备，0-100%可调 |  |  |  | 否
6 | 图像冻结功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
7 | 图像放大/缩小功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
8 | 拍照和录像功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
9 | 图像显示边框调节模式 |  |  | 具备，支持≥3种，圆形，八角形，全景框 |  |  |  | 否
10 | 数据输出 |  | ★ | 具备，支持≥2种，DVI及SDI接口 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 画质参数调整 |  |  | 具备，支持≥4种，亮度，对比度，色调，饱和度 |  |  |  | 否
13 | 膀胱肾盂内窥镜导管 |  | ▲ | 插入部外径：5±0.1mm； 工作通道直径：2.2±0.1mm； 工作长度：380±10mm； LED灯≥4个 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
14 | 膀胱肾盂内窥镜导管 |  | ▲ | 整段导管全软镜激光雕刻蛇骨设计 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
14 | 一次性使用泌尿内镜抓钳 |  | ▲ | 钳头形状≥4种，鼠齿鳄口型，鼠齿型，平口型，齿口型； 工作长度：800±50mm； 插入部外径：1.8±0.1mm； |  |  |  | 否 | 相关证明材料
15 | 一次性输尿管推进导管 |  | ▲ | 鞘管内径：3.5±0.1mm； 鞘管外径：4.7±0.1mm； 鞘管长度：430±10mm |  |  |  | 否 | 相关证明材料
16 | 膀胱内窥镜取石活检套件 |  | ▲ | 套件由一次性使用电子膀胱内窥镜导管和一次性使用泌尿内镜抓钳组成 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
17 | 输尿管肾盂内窥镜导管 |  | ▲ | 插入部外径：2.5±0.1mm； 先端部外径：2.7±0.1mm； 弯曲角度：向上≥275°，向下≥275°； |  |  |  | 否 | 相关证明材料
18 | 配置要求 |  | ★ | 电子内窥镜图像处理器 1台 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 5套 一次性使用泌尿内镜抓钳 5套 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 5套 一次性输尿管推进导管 5套 |  |  |  | 否 | 厂家承诺
19 | 配套耗材要求 |  | ★ | 封闭耗材 |  |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余的5% |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离；

## 封闭耗材（试剂）用量测算表 (2)
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 电子内窥镜图像处理器 | 电子内窥镜图像处理器 | 采购计划编号 | 2025-JQ06-W3451
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 厂家 | 400 | 套 | 120
2 | 一次性使用泌尿内镜抓钳 | 厂家 | 400 | 套 | 20
3 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 厂家 | 400 | 套 | 160
4 | 一次性输尿管推送导管 | 厂家 | 400 | 套 | 120
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 3.计量单位为最小使用单位。