| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于术中血液回收，收集红细胞 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 同时具备NMPA认证、CE认证 | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 血液处理方式 | ▲ | 连续式血液处理,血液处理过程无停顿 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 核心分离清洗系统 | ▲ | 盘状（精密管腔分离系统，螺旋腔体技术） | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 离心机转速 | ▲ | (0－2400)转／分 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 液体泵数量 | ▲ | 系统具有三个泵，失血泵、洗涤红细胞（PRC）泵和盐水泵，每泵各有独立的管路，实现血液处理的连续进行，泵的工作不停顿。 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 输入输出管路 | ▲ | 4路管路分别输送液体（回收血液输入，清洗液输入，废液输出，成品血液输出分别对应独立管路） | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 血液流速适配器 |  | 具有血液流速适配器，将获得的不稳定红细胞压积值的血液，经过血液流速适配，达到一个稳定的红细胞压积值。 | 否 |  |
| 9 | 模式要求 |  | 至少具备三个血液清洗程序：低容量清洗、常规清洗、紧急清洗等 | 否 |  |
| 10 | 血液清洗质量 |  | 100％去除失血中的不溶解脂肪。抗凝用的肝素清除率≥99％ | 否 |  |
| 11 | 红细胞压积 | ▲ | 清洗出的红细胞压积恒定在60％以上，机器可根据失血压积的高低自动调节进血量. | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 血液处理不受血量限制 | ▲ | 起始血量达到15－30ml即可开始工作。 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 紧急处理速度 |  | 紧急情况下，连续的清出的红细胞（PRC）流量≥100ml/min. | 否 |  |
| 14 | 可监测红细胞压积 | ▲ | 具备超声波传感器，监控创口血液或经洗涤产品比容值，可在屏幕监测进入HCT值和输出HCT值。 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 报警系统 |  | 异常情况设备自动报警并将所发生的情况反映在屏幕上，此时可调出帮助信息，指导操作者排除故障 | 否 |  |
| 16 | 气泡监测 |  | 具备 | 否 |  |
| 17 | 管路夹闭监测 |  | 具备 | 否 |  |
| 18 | 离心机转速异常报警 |  | 具备 | 否 |  |
| 19 | 安装便捷 |  | 自动安装泵管、自动锁定离心机、大屏图文显示器、在线帮助功能 | 否 |  |
| 20 | 配置要求 | ★ | 自体血连续回输系统设备与附件一套 | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 配套封闭试剂耗材 | ★ | 设备配套一次性使用医用试剂耗材 | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥8项，“技术指标正负偏离情况”得分为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥17项，“技术指标正负偏离情况”得分为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 自体血回收机 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3538 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 自体回输装置 | 厂家自报 | 200 | 套 | 15 | 3种耗材联合使用 |
| 2 | 血液收集存储器 | 厂家自报 | 200 | 套 | 9 |  |
| 3 | 吸管 | 厂家自报 | 200 | 套 | 6 |  |