## 净化板
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  |  | 超声软组织切割止血设备 | 最高限价（万元） | 24
采购数量 |  | 2 |  | 预算单价 （万元） | 12 | 预算总价（万元） | 24
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于手术中对软组织进行切割止血，可用于闭合直径不超过5mm的血管。 |  | 否 | 医疗器械注册证
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 医疗器械注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 开机自检功能 |  |  | 具有开机自检功能，能快速诊断并提示故障 |  | 否
3.2 | 设备故障提示 |  |  | 具备 |  | 否
3.3 | 电击防护等级 |  |  | I类 |  | 否
3.4 | 超声刀头故障提示 |  |  | 具备 |  | 否
3.5 | 自带软件系统 |  | ▲ | 具备，采用组织自适应算法 |  | 否 | 彩页或白皮书或者说明书
3.6 | 驱动换能器功率 |  |  | 电功率（0-35）W 可调（误差≤±10%) |  | 否
3.7 | 静态（空载）电功率 |  |  | ≤8W |  | 否
3.8 | 刀头尖端震动频率 |  |  | 55.5kHz（误差≤±2%) |  | 否
3.9 | 尖端振幅MAX档 |  | ▲ | 80μm（误差≤±10%) |  | 否 | 彩页或白皮书或者说明书
3.1 | 尖端振幅MIN档 |  |  | 60μm（误差≤±10%) |  | 否
3.11 | 刀头规格 |  | ▲ | 集成式超声刀头（换能器与刀头一体），至少包含36cm、23cm、14cm规格，满足开放及常规腔镜手术需求 |  | 否 | 彩页或白皮书或者说明书
3.12 | 设备体积 |  | ▲ | 设备体积≤20.0cm*12.0cm*6cm |  | 否 | 彩页或白皮书或者说明书
4 | 配置 |  | ★ | 超声软组织切割止血设备主机1台、电源线1根、说明书1个 |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
6 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
12 | 知识产权和保密要求 |  | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分