| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3176 |  |  | 项目名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 最高限价（万元） |  | 25 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 笔记本式便携超声，用于生殖诊断、卵泡监控、穿刺取卵 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 2.1 | 资质认证1 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 | 资质认证2 |  | ★ | 具备CE或FDA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料（提供原件复印件及中文翻译件） |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机成像系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 显示器 |  | ▲ | 显示器≥15英寸，开合角度≥170°，与主机开合使用磁吸式（非卡扣式） |  |  |  | 是 | 彩页或者白皮书（显示器尺寸和开合角度越大越优；正偏离指标以显示器尺寸为主） |
| 3.1.2 | 控制面板 |  |  | 具有纯物理按键（非触摸屏） |  |  |  | 否 |  |
| 3.1.3 | 主机把手 |  |  | 铝镁合金材质，一体化塑形，角度固定 |  |  |  | 否 |  |
| 3.1.4 | 主机重量 |  |  | ≤5kg（带电池） |  |  |  | 是 | 主机重量越小越优 |
| 3.1.5 | 电池电量显示 |  | ▲ | 在不开机的情况下，可以直接观察电池电量 |  |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.1.6 | 数据接口 |  |  | 包含USB3.0、HDMI、Ethernet |  |  |  | 否 |  |
| 3.2 | 成像单元功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 成像模式 |  |  | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒成像；彩色能量多普勒成像；宽景成像 |  |  |  | 否 |  |
| 3.2.2 | 造影成像 |  | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2.3 | 组织特异性成像 |  |  | 依据不同组织（常规、脂肪、液性、肌肉、骨骼）的声阻抗系数调整成像参数，提高图像质量，而非单独的数字参数显示 |  |  |  | 否 |  |
| 3.2.4 | 彩色隐藏技术 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 3.2.5 | 放大功能 |  |  | 具备前端放大、后端放大、全屏放大以及细节病灶放大镜功能 |  |  |  | 否 |  |
| 3.2.6 | TCG |  |  | ≥8段 |  |  |  | 是 | 段数越大越优 |
| 3.2.7 | PW取样宽度 |  |  | ≥（0.5-20）mm |  |  |  | 是 | 宽度范围越大越优 |
| 3.3 | 测量功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 专科测量 |  |  | 具备腹部测量包、妇科测量包、产科测量包 |  |  |  | 否 |  |
| 3.3.2 | 一键测量 |  |  | 具备一键激活子宫内膜或卵泡测量功能 |  |  |  | 否 |  |
| 3.3.3 | 卵泡测量功能 |  |  | 可选双径法或三径法测量 |  |  |  | 否 |  |
| 3.3.4 | 频谱测量 |  |  | 支持PW频谱模式下，放大频谱图像进行描迹测量 |  |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 探头规格及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 腹部凸阵探头频率 |  | ▲ | （2.0-5.0）MHz |  |  |  | 是 | 彩页或者白皮书（频率范围越大越优） |
| 3.4.2 | 腔内微凸探头频率 |  | ▲ | （4.0-12.0）MHz |  |  |  | 是 | 彩页或者白皮书（频率范围越大越优） |
| 3.4.3 | 探头抗衰减功能 |  | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4.4 | 任意更换探头 |  |  | 不关机可直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入检查模式 |  |  |  | 否 |  |
| 4 | 配置 |  | ★ | 超声主机1台，腹部凸阵探头1把，腔内微凸探头1把，拉杆箱1个，超声耦合剂10瓶 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 “无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |