## 采购需求表（物资类）
序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于插入细小血管，实施血管造影、栓塞物质以及药剂等注入的导管。可有效对HCC患者及各类外伤引起的出血性疾病实施超选择插管治疗；在保证微导管“小外径”的同时可以注入700μm以下栓塞微球 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
2 | 注册证要求 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 注册证
3 | 技术要求1 | ★ | 远端外径≤2.0F |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
4 | 技术要求2 | ★ | 远端内径≥0.022英寸 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
5 | 技术要求3 | ★ | 可以注入≤700μm的栓塞微球 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
6 | 技术要求4 | ★ | 兼容18系统导丝 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
7 | 技术要求5 | ★ | 亲水涂层长度范围65cm-100cm，远端带有不透射线标记 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
8 | 技术要求6 | ★ | 长度范围120cm-150cm，管壁耐压≥1000psi |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
9 | 技术要求7 | ★ | 微导管头端有直头、45°弯头，直头可塑型，弯头预塑型 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
10 | 技术要求8 | ★ | 产品包括微导管和附件。微导管由末端头端、显影环、管身、保护套管和管座组成，管身远端表面涂覆亲水涂层。附件包括Y阀和塑形针 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
11 | 技术要求9 | ★ | 钨合金编织网结构 |  | 否 | 注册证或其它相关证明材料
12 | 技术要求10 | ▲ | 环氧乙烷灭菌，一次性使用 |  | 否 | 注册证
13 | 技术要求11 | ▲ | 产品有效期3年 |  | 否 | 注册证