## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 手术动力系统（电动磨钻） | 最高限价（万元） | 45
|  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 49 | 预算总价（万元） | 49
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于外科手术中需要切割/切开、削磨、钻孔、锯开软硬组织和骨质，及生物材料的外科手术。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证
2.1 | 资质认证1 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  | 否 | 医疗器械注册证
2.2 | 资质认证2 |  | ★ | 具备FDA和CE认证 |  | 否 | 提供认证材料及中文翻译件
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机接口 |  | ▲ | 一机可通用多个马达，可同时连接至少2个马达，拓展接口≥6个 |  | 是 | 彩页或白皮书或者说明书
3.2 | 主机升级功能 |  |  | 主机具备系统升级接口功能，同型号可根据用户需求免费升级成最新软件版本 |  | 否
3.3 | 显示屏 |  | ▲ | 主机采用触摸显示屏设计，显示屏尺寸≥7英寸 |  | 是 | 彩页或白皮书或者说明书
3.4 | 主机重量 |  |  | ≤9kg |  | 是
3.5 | 主机便携式设计 |  |  | 主机采用一体式把手设计 |  | 否
3.6 | 脚踏开关 |  |  | 防水设计，可调节马达转动方向、速度 |  | 否
3.7 | 脚踏灯光 |  | ▲ | 脚踏带灯光功能 |  | 否 | 彩页或白皮书或者说明书
3.8 | 马达性能 |  |  | 只需一个马达，可根据手术需求更换多种附件及钻头 |  | 否
3.9 | 马达转速 |  |  | 马达最高有效转速≥75,000RPM,可调节正反转 |  | 否
3.1 | 马达重量 |  | ▲ | 手柄重量≤90g |  | 是 | 彩页或白皮书或者说明书
3.11 | 动力手柄 |  | ▲ | 手柄可连接导航，实现全程可视化操作，实时视觉反馈术中进展，精准显示钻头类型、规格及操作定位方向 |  | 否 | 彩页或白皮书或者说明书
3.12 | 手柄导航连接功能 |  |  | 可根据用户需求连接导航使用，在导航显示界面时实时观察钻头工作位置 |  | 否
3.13 | 附件特点 |  |  | 附件带有标记和色标，以便与其相关解剖工具对应。具有相同长度、标记及颜色带的成角附件和直型附件共用相同的解剖工具 |  | 否
3.14 | 附件种类 |  |  | 附件有≥60种设计，长度≥8种可选 |  | 是
3.15 | 可调节附件长度 |  |  | 术中根据视野和稳定性的不同需求进行钻头工作长度的调节；调整钻头的暴露长度 |  | 否
3.16 | 可伸缩式附件 |  |  | 具有≥5种不同弯曲角度管道 |  | 否
3.17 | 磨钻头 |  |  | 附件磨头一体化设计，附件可接注水管 |  | 否
3.18 | 自检系统 |  |  | 具备故障自检系统，通过故障代码显示故障原因 |  | 否
3.19 | 报警及安全指标 |  |  | 具备设备指标异常提示，通过故障代码显示故障原因 |  | 否
4 | 配置 |  | ★ | 1台主机，手柄1个，1个脚踏，1个电源线，1个马达，直型和显微管道附件各1个，金刚砂磨头≥10个（可根据用户需求选择规格），球型钻头≥10个（可根据用户需求选择规格） |  | 是 | 企业承诺
5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分