# 采购需求表（物资类）

| / |  | / |  |  | 项目名称 | 动态力学分析仪 | 最高限价（万元） | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 以电磁力作为作动核心的双弹簧碟片结构试验系统，使用无摩擦导向结构，无需气动或液压驱动，适用于金属、高分子和生物材料的拉伸、压缩、拉扭、压扭、弯曲、剪切等加载测试。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 满足GB/T 2611-2022试验机 通用技术要求。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 3 | 技术指标1 |  | ▲ | 最大动载频率≥15Hz。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 4 | 技术指标2 |  | ★ | 最大试验力：载荷峰值：≥5000N，试验力测量范围2%-100%FS，试验力示值精度±1%以内 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 5 | 技术指标3 |  | ★ | 垂直试验空间≥800mm |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 6 | 技术指标4 |  | ★ | 试验频率范围0.5-15Hz |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 7 | 技术指标5 |  | ▲ | 软件具备快速测试功能：通过一个五步的测试向导协助用户设置测试方法。用户只需几次点击以及更少的参数输入，即可完成完整的方法设置。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 8 | 技术指标6 |  | ★ | 位移测量范围：0-100(±50) mm |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 9 | 技术指标7 |  | ★ | 位移测量分辨尺度≤0.1μm。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 10 | 技术指标8 |  |  | 具有32位函数发生器，支持正弦波，三角波，梯形波、块波等控制波形，具有疲劳试验峰值的间隔调整（变幅）功能。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 11 | 技术指标9 |  | ▲ | 软件有简体中文版本，同时可德文、英文、法文、日文、韩文多种语言任意切换。开放式软件，用户可自定义编辑测试方法。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 12 | 技术指标10 |  |  | 作动电机附加温度监控和温度过热保护系统。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 13 | 技术指标11 |  |  | 设备具有作动器定位保护功能，在突然断电的情况下防止作动缸运动而损伤试样和工装夹具 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 14 | 技术指标12 |  | ▲ | 可扩展侧向加载模块，实现多轴加载功能 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 15 | 技术指标13 |  |  | 具有压缩、拉伸、剪切、扭转、穿刺等各种力学测试功能 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 16 | 技术指标14 |  | ▲ | 主机外形尺寸不大于800×500×1500mm |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 17 | 技术指标15 |  | ▲ | 主机重量不大于350kg |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 18 | 配置要求1 |  | ★ | 动态力学测试主机、控制驱动系统、测试软件、备品备件以及工控机各一套。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 19 | 配置要求2 |  | ★ | 测试工装：最低配置数量不少于4套，金属拉伸夹具、压缩/弯曲夹具、三点/四点弯曲夹具、细丝/线材疲劳专用夹具等。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 20 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同物资到货验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于5人次、7天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  | ★ | 无。 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |