# 采购需求表（物资类）

| / |  | / |  | 项目名称 | 多尺度薄膜原位拉伸试验分析系统 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 可实现生物软组织力学行为研究，支持静态试验、疲劳试验、蠕变松弛试验以及自定义等试验模式。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 满足GB/T 2611-2022试验机 通用技术要求。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 卧式原位双轴对称加载方式，能够确保加载试件的中心位置不变，试验过程中无明显机械回隙，具备单轴拉伸压缩、弯曲、剪切、疲劳等试验功能。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 4 | 技术指标2 |  | ★ | 最大载荷≥250N，试验载荷测量范围0.2%~100%FS，试验载荷示值相对误差≤0.5%FS。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 5 | 技术指标3 |  | ★ | 行程≥100mm |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 采用光栅尺作为位移测量传感器 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 7 | 技术指标5 |  | ★ | 位移分辨率不低于0.1um。 |  |  |  | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 最大加载频率：≥1Hz。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 9 | 技术指标7 |  | ▲ | 软件需具有试验数据存储功能并且可以设置存储模式，数据可以在主流第三方软件（如excel、origin，matlab等）打开并分析。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 10 | 技术指标8 |  | ▲ | 可与CCD相机、视频引伸计等观测设备联用，配合软件的循环功能实现间隔圈数、间隔时间对样品状态进行拍照和记录。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 11 | 技术指标9 |  |  | PID控制，采用闭环反馈控制。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 12 | 技术指标10 |  |  | 设备可以针对不同样品的力学特性进行校准，可实现开环或闭环控制。 |  |  |  | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 13 | 技术指标11 |  |  | 设备预约管理模块：支持PC端、手机移动端访问预约服务，支持不同用户按仪器配置规则5实现自主仪器授权申请、仪器上机预约、送样测试申请、实验记录查看、预约取消等功能。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 14 | 技术指标12 |  |  | 具有2个编码器输入、6个模拟量输入功能和2个模拟量输出功能； |  |  |  |  |
| 15 | 技术指标13 |  |  | A/D 采集系统分辨率为16位，在满量程范围内无需量程切换 |  |  |  |  |
| 16 | 配置要求1 |  | ★ | 原位测试主机、控制驱动系统、测试软件、备品备件以及工控机各一套。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 17 | 配置要求2 |  | ▲ | 加载主机尺寸长宽不大于370mm |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 18 | 配置要求3 |  | ▲ | 重量不大于15kg，能够配合多种显微镜使用。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 13 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同物资到货验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于5人次、7天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  | ★ | 无。 |  |  | 否 |  |
| 12 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |