## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划编号 | 2025-08YC-116 |  | 项目名称 | 核酸提取仪 | 最高限价（万元） | 12
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
1 | 基本要求 | ★ | 用于临床样本中核酸的提取、纯化,提取后的核酸可适用于结核耐药检测 |  |  | 否 | 彩页或注册证或技术白皮书或企业承诺
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 标本类型 | ▲ | 至少包含血液、痰液、灌洗液、尿液、胸水、腹水等标本 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或企业承诺
4 | 提取样本容量 | ▲ | 包含（1～1000）µl范围 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
5 | 相邻样本的试剂孔间距 | ▲ | ≥10mm |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
6 | 样品处理时间 |  | ≤1小时 |  |  | 否
7 | 核酸提取方法 |  | 磁珠法 |  |  | 否
8 | 磁珠回收率 |  | ≥95% |  |  | 否
9 | 控温功能 |  | 具备 |  |  | 否
10 | 紫外灭菌功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
11 | 预储存程序数量 |  | ≥100个 |  |  | 否
12 | 载架 |  | 抽拉式提取试剂载架 |  |  | 否
13 | 显示屏 | ▲ | 可显示核酸提取运行情况 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
14 | 每次样本提取数量 | ▲ | ≥24例样本/次 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
15 | 配置要求 | ★ | 主机1台 |  |  | 否 | 企业承诺
16 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分
签字栏
需求拟定人员 |  | （由需求拟定经办人员签字）
需求部门 |  | （由需求部门领导签字）
技术部门 |  | （由技术部门领导签字）
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号 或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 核酸提取仪 |  | 采购计划编号 | 、
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 核酸提取试剂 | 厂家自报 | 10000 | 人份 | 12