## 呼吸和老年
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 肠内营养泵/肠营养泵 | 最高限价 （万元） | 1
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 与肠营养和肠营养袋配合使用，用于患者连续或间歇喂饲营养 |  |  | 否 | 说明书或彩页
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 喂养模式 | ★ | 至少具备连续喂养、间歇匀速喂养两种模式 |  |  | 否 | 说明书或彩页
4 | 喂养速率设定范围 |  | ≥（1-400）ml/hr，最小增量为0.1ml/hr |  |  | 否
5 | 输送精准度 |  | ≤±5% |  |  | 否
6 | 显示屏 |  | 液晶显示屏，具有屏幕锁定功能 |  |  | 否
7 | 冲水功能和加热功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 说明书或彩页
8 | 反抽冲洗功能 |  | 具备 |  |  | 否
9 | 喂养量预置范围 |  | ≥(1-3000)ml，增幅为0.1ml |  |  | 否
10 | 报警及安全指标 |  | 具有完成，阻塞，气泡，开门及电池欠压等声光报警功能 |  |  | 否
11 | 断电使用时间 |  | ≥3.5小时 |  |  | 否
12 | 配置要求 | ★ | 营养泵10台（内置电池）、固定夹10个，加温器10个 电源线10根 |  |  | 否 | 企业承诺
13 | 配套耗材要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
14 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权 （企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺

## 耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 肠内营养泵/肠营养泵 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 一次性使用营养泵管 | 厂家自报 | 480 | 个 | 3.552