# 采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  | 光敏树脂3D打印机 | 最高限价（万元） | 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 光固化3D打印机 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 成型尺寸：≥600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)； |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术指标2 | ▲ | 成型精度：±0.1mm(L≤100mm),±0.1%×Lmm(L＞100mm)； |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 激光类型：二极管半导体泵浦源水冷激光器，波长=354.7nm,出口功率≥3000mW@30KHZ，优化打印策略，提供水冷激光器相关资料及水冷机实物图片； |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 光斑：填充和边缘扫描光斑可变，需提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或证书复印件加盖制造商公章； |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | 涂铺方式：智能定位树脂正压吸附涂浦系统，不锈钢刮刀，保证液面平整和打印效果，需提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或证书复印件加盖制造商公章； |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 技术指标6 | ▲ | 打印模式：具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求，需提供系统功能页面截图加盖制造商公章； |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 技术指标7 | ▲ | 光学扫描系统：匹配德国Sanlab振镜扫描系统，扫描速度6.0～10.0m/s； |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 技术指标8 |  | 成型速度：50～180g/h； |  | 否 |  |
| 10 | 技术指标9 |  | 打印材料：提供高光表面光敏树脂≥240Kg |  | 否 |  |
| 11 | 技术指标10 | ▲ | 树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，延长树脂保存时间，避免电加热板或贴片长期加热树脂槽导致材料损伤，需提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或证书复印件加盖制造商公章； |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 技术指标11 | ▲ | 设备控制系统：Windows7/64位操作系统工业控制计算机+运动控制卡的设备控制方式；工控机处理器不低于core i5,内存≥8G，固态硬盘≥500G，显示器≥15寸；控制方式采用运动控制卡，使用PCI总线运动控制器，通讯速度快，运动位置的实时性好，具有限位保护，模块化接线便于后期维护，提供实物图片； |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 技术指标12 | ▲ | 设备机械结构：XY一体式“口”字形大理石成型台面,保证机床精度长久稳定，大理石厚度≥60mm，提供实物图片； |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 技术指标13 | ▲ | 设备尺寸：为符合实际安放要求，需设备尺寸≤1220mm*1200mm*1900mm； |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 技术指标14 |  | 传动部件及液位传感器：Z轴采用伺服控制器及伺服电机，电机功率≥400W,进口品牌液位传感器，精度≤1.6μm。 |  | 否 |  |
| 16 | 技术指标15 |  | 具备蜂鸣报警等安全提示，设备正门采用双层滤光可视板，避免环境光对打印过程及耗材的影响； |  | 否 |  |
| 17 | 技术指标16 | ▲ | 随机附件： a.后固化箱,1台，LED灯管，灯管数量≥6根，具备CE认证证书； b.机械工具箱，1套； c.清洗工具，1套：含不锈钢托盘、铲刀、塑料箱、一次性手套、镊子、毛刷和料杯； d.随机附件，1套：软件光盘、产品出厂合格证、使用说明书、设备及附件装箱清单； e.超声波清洗机：1台，内槽尺寸：600*600*400，容量125L，超声功率1500W，SUS304不锈钢材质，超声功率220V 50-60Hz，配备1套独立发生器，不锈钢拖篮1套，震子数量≥6枚。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 技术指标17 | ▲ | 设备控制软件：提供正版3D打印控制系统软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一制造商，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 自动生成扫描路径，具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求； - 加工零件阵列复制打印，零件自动排版； - 加工零件摆放位置旋转、镜像等一键操作； - 多线程控制成型平台升降、刮板涂铺、激光扫描跳跨、填充、轮廓扫描等； - 加工零件预测打印时间，显示加工进度； - 具备激光功率实时监测功能； - 零件加工过程中，可以选择任意一个件飞行删除，不影响其他零件进程； - 具备偏差设置功能，保证打印件精度； - 具备液位检测、自动液位补偿功能； |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 技术指标18 | ▲ | 数据处理软件：提供正版三维数据分层切片处理软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一制造商，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 软件可接受*.STEP、*.STL、*.OBJ、*.Prt、*.SLDPRT、*.IGS等通用格式，输出格式为*.SLC非加密通用格式； - 数据文件旋转、移动、缩放、测量、抽壳、简化功能等可视化模块； - 数据文件法向、外壳、面片、管道、孔洞等自动修复； - 数据文件自动切片功能模块； - 具有一键加支撑功能，多种支撑（线形支撑、十字支撑及柱状实体支撑）的自动生成与编辑； - 直接输出加工设备需要的层数据文件； |  | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 技术指标19 | ▲ | 三维数据浏览软件：提供与设备同一厂家的正版三维数据浏览软件，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - STL多文件加载浏览，STL文件移动、缩放、旋转； - STEP文件、STL文件多文件接口，方便多渠道获取数据文件； - 零件距离测量、重量计算、直接在数据浏览软件观察文件； - STEP格式转STL格式； - 直接读取文件零件体积、包围盒零件体积、形成统计表，保存为Excel文件表格，直接导出合同； |  | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 技术指标20 | ▲ | 远程管理系统：提供与设备同一厂家专业3D打印远程管理系统（含手机端和电脑端软件），具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 远程故障反馈与诊断； - 数据分析功能：对使用率、功率、设备耗材进行统计分析； - 手机APP与计算机端交互客户服务； - 远程打印全链路排队与远程历史数据保存； - 多种机型3D打印机网络化管理； - 远程打印实时监控和查询； |  | 否 | 企业承诺 |
| 22 | 配置要求1 | ★ | （1）光固化3D打印机 1台， （2）UV固化箱 1台， （3）超声波清洗机 1台， （4）树脂材料（耗材） 240KG， （5）机械及清洗工具 1套； |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可要求委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后12个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同物资到货验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于10人次、10天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 设备应提供的配套专修工具和使用工具。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | ★ | 无 |  | 否 |  |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  | 否 | 专利证书 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目物资应编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺 |