## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
|  |  | 项目名称 | 冰冻切片机 | 最高限价（万元） | 35（1台）
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 主要用于病理分析前样品组织的切片制备 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 相关证明材料
3 | 压缩机 | ★ | 双压缩机，独立的压缩机制冷样品头。其中有一个压缩机可直接控制样品头温度实现快速制冷 |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 样品头制冷温度 |  | （-10～-50℃），可调节，步进1℃ |  |  | 否
5 | 冷冻箱制冷温度 |  | -40℃～0℃ |  |  | 否
6 | 自动除霜功能 | ▲ | 每24小时一次，持续时间6-12分钟，样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长≤15分钟，并可实现手动除霜 |  |  | 否 | 相关证明材料
7 | 速冻架冷冻位点 | ▲ | 15个 |  |  | 否 | 相关证明材料
8 | 切片厚度范围 |  | （0.5-300）um，可调节 |  |  | 否
9 | 手轮 | ▲ | 抗菌手轮，设备整机具备银离子涂层可起到抗菌作用 |  |  | 否 | 相关证明材料
10 | 循环系统 |  | 具备冷空气循环系统 |  |  | 否
11 | 刀架 |  | 可升级为钢刀或钨钢刀刀架 |  |  | 否
12 | 无接触 |  | 整体机身无触摸屏设计，避免误触风险 |  |  | 否
13 | 速冷架制冷温度 |  | 最低≤-42℃ |  |  | 否
14 | 消毒功能 |  | UVC（紫外灯消毒）箱体内部消毒 |  |  | 否
15 | 负压抽吸功能 | ▲ | 具备负压抽吸功能，以辅助修块、切片和展片，并轻松处理废屑 |  |  | 否 | 相关证明材料
16 | 净化功能 |  | HEPA空气净化系统确保安全的实验室环境 |  |  | 否
17 | 配置需求 | ★ | 冷冻切片机主机一套 |  |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 1.交货时间：合同签订之日起1个月内全部交货并安装调试完毕。 2.交付地点：北京市海淀区 3.交付方式：现场交付 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题，无息支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训; |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求 | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 |  |  | 否 | 企业承诺

## 封闭耗材（试剂）用量测算表 (hidden)
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查意向品牌单价的乘积。