## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
|  |  | 项目名称 | 石蜡切片机 | 最高限价（万元） | 22（1台）
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于将组织用蜡包埋后进行切片处理 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 相关证明材料
3 | 切片方式 | ★ | 全自动轮转 |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 切片厚度 |  | （0.5-100）μm |  |  | 否
5 | 修块厚度 |  | （1-600）μm |  |  | 否
6 | 水平进样幅度 |  | ≥24mm |  |  | 否
7 | 垂直样品行程 |  | ≥70mm |  |  | 否
8 | 静音样品回缩范围 |  | （5-100）μm |  |  | 否
9 | 粗进速度 |  | 300μm/s，800μm/s和1800μm/s |  |  | 否
10 | 刀架 | ★ | 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 |  |  | 否 | 相关证明材料
11 | 控制面板 | ★ | 独立的控制面板，图形化按钮设计 |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 锁定功能 | ▲ | 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 |  |  | 否 | 相关证明材料
13 | 样品尺寸兼容性 |  | 适用市面所有包埋盒尺寸 |  |  | 否
14 | 电子制动终止切片功能 |  | 具备，自动将样品头停在最上方位置，安全处理刀片和样本 |  |  | 否
15 | 样本定位系统 | ▲ | x轴、y轴通用定位角度：≥8°；z轴旋转：≥360° |  |  | 否 | 相关证明材料
16 | 粗修 |  | 具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片 |  |  | 否
17 | 整机高度 |  | ≤300mm |  |  | 否
18 | 报警及安全指标 |  | 具备可视信号和声音信号提示剩余进样距离 |  |  | 否
19 | 配置需求 | ★ | 全自动轮转式切片机主机1套 |  |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 1.交货时间：合同签订之日起1个月内全部交货并安装调试完毕。 2.交付地点：北京市海淀区 3.交付方式：现场交付 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题，无息支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训; |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求 | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 |  |  | 否 | 企业承诺

## 封闭耗材（试剂）用量测算表 (hidden)
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查意向品牌单价的乘积。