采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 细胞分析仪 | 最高限价（万元） |  | 34.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 |  | 备注（证明材料等其他要求） |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 在短时间内检测大量细胞，对同一个细胞进行多参数定量分析，不仅可以测量细 胞大小、内部颗粒的性状，还可以检测细胞表面和胞浆及胞核内抗原、细胞内核酸含量等性能指标。 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备CE认证 |  |  |  | 否 |  | 提供CE认证证书 |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 光学系统 | ★ | 仪器至少配置488nm蓝色激光器和638nm激光器。两根激光器可同时开启并同时使用，并且每个光路有独立的光路，不接受光路共线。支持后期升级到3激光13色 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.2 | 检测参数 | ▲ | 可以同时检测≥10个参数，包括≥8个荧光参数、SSC和FSC，荧光通道包含：蓝色激光器: 525/40, 585/42, 610/20, 690/50 ,780/60；红色激光器: 660/10, 712/25 , 780/60 ； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.3 | 流动室数值孔径 | ▲ | ≥1.3 NA； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.4 | 检测器 | ▲ | 采用光纤传导的雪崩二极管检测器阵列（APD），而非检测效率低的PMT检测器 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.5 | 光路系统 | ▲ | 通过波分复用器（WDM）收集及分离光信号，仅使用带通滤光片，有效将光信号传递至检测器 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.6 | 荧光灵敏度 | ▲ | FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF。 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或国家计量机构出具的检测报告或说明书或彩页 |  |
| 3.7 | 自动计算功能 | ▲ | 无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度，结果准确； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.8 | 电子系统 | ▲ | 高达107的线性动态范围，可以将强信号和弱信号都完全显示在一张图上； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.9 | 荧光信号采集 |  | 支持多色荧光信号共同采集，检测速度≥30,000事件/秒； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.10 | 数据存储 | ▲ | 至少具有2000万Events的数据存储能力。 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.11 | 信号处理精度 |  | ≥7个十进制的数据显示，24bit及16,777,216道分辨率的全数字系统； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.12 | 液流驱动方式 | ▲ | 采用正压泵或超低压蠕动泵驱动液流上样确保上样液流连续稳定无断点，非注射泵驱动液流上样。 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.13 | 上样速度 | ▲ | 具有10μL、30μL、60 μL/min三种固定流速，用户可自定义流速控制模式范围：10-240 μL/min，按照1 μL增量调节； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.14 | 自动单管上样 |  | 可使用标准流式管、1.5ml 和2.0ml EP管； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.15 | 自动化上样系统 |  | 具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.16 | 操作系统 | ▲ | 软件支持中英文操作界面，安装无版权限制，可以任意次数安装。 |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.17 | 补偿功能 |  | 可以实现自动补偿和手动补偿，具有创新型补偿数据库：存储染料的荧光溢出值，随着增益的变化，准确、轻松地调节补偿矩阵； |  |  |  | 否 |  | 技术白皮书或说明书或彩页 |  |
| 3.18 | 配置要求 | ★ | 主机一台、工作站一套、软件一套、装机试剂一套 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 |  | 原厂授权或企业承诺 |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 10 | 专用工具 | ★ | 厂家自报 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 12 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |