采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 凝胶成像仪 | 最高限价（万元） | 37.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ |  | 包括但不限于核酸凝胶成像、蛋白凝胶染色成像、化学发光免疫印迹成像、光密度成像、免染成像 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 2 | 资质认证 | ★ |  | 产品须具备CE认证 |  | 否 | 提供CE认证证书 |
| 3 | 数据管理规范 | ▲ |  | 软件数据管理符合21 CFR Part 11标准的电子记录和电子签名 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 4 | 生产企业生产管理规范 | ▲ |  | 制造商具有ISO9001、ISO13485等标准。 |  | 否 | 提供证书 |
| 5 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CCD 检测器 | ▲ |  | 增强型超冷科研级灰度CCD 检测器，分辨率 6.1M pixel（2,758x2,208） |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.2 | 仪器控制 | ▲ |  | ≥11 英寸触摸屏控制，支持多点触控功能，无需外接电脑 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.3 | Q/E值 |  |  | 425nm处绝对Q/E值：70％，绝对Q/E峰值：75% |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.4 | 数据采集范围 |  |  | 16bit 数据采集（65,536 灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4 个数量级 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.5 | 样品托盘 | ▲ |  | ≥3种：Chemi/UV/Stain-Free 样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料） |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.6 | 镜头 | ★ |  | 大光圈定焦镜头，电动马达控制CCD相机的移动范围≥10cm，变焦无需改变样品位置 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.7 | 光源 |  |  | 反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光（可选） |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.8 | 托盘识别 | ▲ |  | 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.9 | UV防护板 |  |  | 可选配UV防护板，方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.10 | 成像面积 | ▲ |  | 成像面积≥16.8 x 21 cm |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.11 | 曝光模式 | ▲ |  | 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.12 | 免染成像功能 | ★ |  | 具有蛋白免染成像专用通道，一键免染成像时间≤5分钟，可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色； |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺或彩页 |
| 5.13 | 累积曝光 |  |  | 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.14 | 紫外波长 |  |  | 紫外波长 302nm |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.15 | 滤光片轮 | ★ |  | 全自动滤光片轮≥8位，滤光片置于镜头与CCD芯片之间，减少非特异波长杂光进入，降低荧光成像背景 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.16 | 化学发光专用滤光片 | ▲ |  | 具备647SP滤光片用于化学发光，可去除热景，保证高信比 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.17 | 平场扫描 |  |  | 动态平场扫描技术，均一性CV≤5%。 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.18 | 优化曝光 |  |  | 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.19 | 像素合并 | ▲ |  | 标配有像素合并功能：≥五种，2x2、3x3、4x4、6x6、8x8。 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.20 | 多通道重合拍照 | ▲ |  | 可实现多通道化学发光、免染结果的重合比较 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.21 | 具有总蛋白免染成像功能 |  |  | 无需固定、染色和脱色、无需丽春红染色，配合免染胶即可进行总蛋白成像； |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.22 | 转印过程质控 | ★ |  | 提供原厂免染成像解决方案，支持蛋白电泳、转印实验过程每步可视化；可拍摄免染胶基质内含有特殊的三卤化合物，该化合物在特定紫外光激发下可与蛋白质结合，并发出荧光。 |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺或彩页 |
| 5.23 | 提供原厂快速转印方案 | ★ |  | 转印时间≤10min。 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.24 | 内存 |  |  | 仪器内置存储空间≥120G |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.25 | 软件功能 |  |  | 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括图像采集后处理、条带及泳道优化、灰度值定量分析、分析图像及报告输出，自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，总蛋白定量测算分析功能 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.26 | 中英文支持软件 | ★ |  | 提供中英文版的操作软件和分析软件分析软件支持Windows PC及Mac OS系统，并且具有永久使用权限 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.27 | 结果输出 |  |  | 提供符合文献要求的包含仪器信息(型号、序列号)，曝光参数(光源、滤光片、曝光时长、模式)，不可修改的图像采集时间，灰度值RA范围的黑白16位raw data原始数据结果输出 |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 5.28 | 验收标准 | ★ |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |